核技术利用建设项目

新增数字减影血管造影机（DSA）

项目

环境影响报告表

（公示本）

广安市人民医院

二〇二二年九月

生态环境部监制

核技术利用建设项目

新增数字减影血管造影机（DSA）

项目

环境影响报告表

建设单位名称：广安市人民医院

建设单位法人代表（签名或签章）：

通讯地址：四川省广安市广安区滨河路四段1号

邮政编码：638000                 联系人：黄小东

电子邮箱：67421401@qq.com    		联系电话：13982692997

目   录

表1 项目基本情况	1

表2 放射源	17

表3 非密封放射性物质	17

表4 射线装置	18

表5 废弃物（重点是放射性废弃物）	20

表6 评价依据	21

表7 保护目标与评价标准	23

表8 环境质量和辐射现状	26

表9 项目工程分析与源项	30

表10 辐射安全与防护	36

表11 环境影响分析	47

表12 辐射安全管理	72

表13 结论与建议	77

表14 审批	82

附件

附件1    环境影响评价委托书；

附件2    无辐射安全事故说明；

附件3    辐射安全许可证书；

附件4    医院不动产证；

附件5    辐射安全管理领导小组文件；

附件6    近四个季度个人剂量监测报告；

附件7    第二住院楼批复；

附件8    监测报告

附件9    资料确认书

附图

附图1    项目地理位置图；

附图2    医院外环境关系图；

附图3    医院平面布置图

附图4    第二住院楼1楼平面布置图（改造前）；

附图5    第二住院楼2楼平面布置图

附图6    第二住院楼1楼平面布置（改造后）；

附图7    DSA室人流、物流示意图

附图8    DSA室两区划分示意图；

附图9    屏蔽结构剖面示意图；

# 表1 项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新增数字减影血管造影机（DSA）项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 广安市人民医院 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 李运革 |  | 联系人 | 黄小东 | 联系电话 | 13982692997 |
| 注册地址 |  | 四川省广安市广安区滨河路四段1号 |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 广安市广安区滨河路四段1号广安市人民医院第二住院楼1楼 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设项目总投资（万元） |  | 1070 | 环保投资 （万元） |  | 62.36 | 投资比例 | 5.83% |
| 项目性质 |  | □新建 ☑改建 £扩建 £其他 |  |  |  | 建筑面积（m2） | 200 |
| 应用类型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □ 制备PET用放射性药物 |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | / |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |
|  |  | ☑使用 | ☑Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |
|  | 其他 | / |  |  |  |  |  |
| 项目概述 一、概况 （一）建设单位简况 广安市人民医院（又名“四川大学华西医院广安医院”企业统一社会信用代码：12511300458612033M）始建于1941年2月，位于四川省广安市。广安市人民医院是集医、教、研一体的国家三级甲等综合性医院、国家级住院医师规范化培训基地、广安市医疗急救和技术指导中心，是四川大学华西医院与广安市人民政府战略合作医院。医院现占地170余亩，业务用房18万平方米。编制床位1180张，医院共设有临床医技科室37个（市级质控中心29个），行政后勤科室22个。2015年9月，广安市人民政府与四川大学华西医院签署战略合作协议，医院冠以“四川大学华西医院广安医院”名称，作为第二名称使用。2016年11月，广安市人民政府与四川大学华西第二医院签署合作协议，医院成为四川大学华西第二医院区域联盟医院。 截止2021年12月31日，医院现有在职职工1889人，其中卫生专业技术人员1494人，占职工总数的79.09%。其中，博士、硕士研究生176余人，占职工总数的9.32%；高级职称249余人，占职工总数的13.18%；三级岗专业技术人员6人，兼职硕士生导师7人。拥有四川省学术和技术带头人后备人选1人，四川省卫生健康委学术技术带头人后备人选2人；省级及以上学术委员会副主任委员、常委及委员325人，广安市学术专委会主任委员、副主任委员、常委及委员121人。省级及以上培训师资152人。 广安市人民医院现取得辐射安全许可证，编号为“川环辐证[00315]”，种类和范围为“使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置”，有效期至：2025年3月7日。医院现有辐射安全许可证扫描件见附件3。 （二）项目由来 为更好地为周边居民提供多层次的医疗服务，拓宽医疗服务范围，提高服务水平和区域医疗服务能力，广安市人民医院拟将第二住院楼一楼预留DSA机房区域进行改建，并在两间DSA手术室内分别新增1台数字减影血管造影机（DSA）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》 等法律法规的规定，本项目应编制环境影响报告表。受广安市人民医院委托，四川久远环保安全咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司通过资料调研、现场查勘、现场监测（四川久测环境技术有限公司，已在监测系统中注册）、评价分析，编制该项目环境影响报告表。委托书见附件1。 二、项目概况 （一）项目名称、性质、建设地点 项目名称：新增数字减影血管造影机（DSA）项目 建设单位：广安市人民医院 建设性质：改建 建设地点：四川省广安市广安区滨河路四段1号广安市人民医院第二住院楼1楼 （二）建设内容及规模 本项目拟将第二住院大楼主楼1楼预留房间改建为介入治疗手术区，改建面积约400m2。改建后的房间包括1#DSA手术室、2#DSA手术室、控制室等。 1#DSA 手术室面积64.18m2，净空尺寸8.50m(长)×7.55m（宽）×4.80m（高），四周墙体为原有20cm混凝土+新增30mm硫酸钡防护涂层、顶板为原有20cm混凝土+新增的30mm硫酸钡防护板、底板为原有20cm混凝土+新增的21cm混凝土、观察窗为3 mm铅当量的铅玻璃、患者通道门、医生通道门和污物通道门均为3mm铅当量。项目拟在1#DSA手术室安装1台Azurion7M20型数字血管剪影造影机，额定管电压为125kV，额定管电流为1000mA，主射束方向由下朝上，属于Ⅱ类射线装置。该手术室年开展手术最多1000台，有效出束时间533.3h（其中拍片33.3h，透视500h）。 2#DSA 手术室面积66.6m2，净空尺寸9.00m(长)×7.40m（宽）×4.80m（高），四周墙体为原有20cm混凝土+新增30mm硫酸钡防护涂层、顶板为原有20cm混凝土+新增的30mm硫酸钡防护板、底板为原有20cm混凝土+新增的21cm混凝土、观察窗为3 mm铅当量的铅玻璃、患者通道门、医生通道门和污物通道门均为3mm铅当量。项目拟在1#DSA手术室安装1台数字血管剪影造影机（型号待定），额定管电压为125kV，额定管电流为1000mA，主射束方向由下朝上，属于Ⅱ类射线装置。该手术室年开展手术最多1000台，有效出束时间533.3h（其中拍片33.3h，透视500h）。 改造后，DSA 1号机房四周墙体为原有20cm混凝土+新增30mm硫酸钡防护涂层，约为5.54mm铅当量；顶板为原有20cm混凝土+新增的30mm硫酸钡防护板，约为5.21mm铅当量；底板为原有20cm混凝土+新增的21cm混凝土，约为5.92mm铅当量；观察窗为3 mm铅当量的铅玻璃；患者通道、医生通道和污物通道各一扇防护门，均为3mm铅当量。DSA 1号机房面积64.18m2，净空尺寸8.50m(长)×7.55m（宽）×4.80m（高）。 DSA 2号机房四周墙体为原有20cm混凝土+新增30mm硫酸钡防护涂层，约为5.54mm铅当量；顶板为原有20cm混凝土+新增的30mm硫酸钡防护板，约为5.21mm铅当量；底板为原有20cm混凝土+新增的21cm混凝土，约为5.92mm铅当量；观察窗为3 mm铅当量的铅玻璃；患者通道、医生通道和污物通道各一扇防护门，均为3mm铅当量。DSA室面积66.6m2，净空尺寸9.00m(长)×7.40m（宽）×4.80m（高）。 在两间DSA手术室内各新增1台数字减影血管造影机（DSA，Ⅱ类射线装置，一号机房为型号Azurion7M20（二号机房型号待定），额定管电压为125kV，额定管电流为1000mA）。据院方提供的资料，项目开展后，两间手术室都进行心脏介入手术、神经介入手术、综合介入手术、肿瘤介入手术。年最大出束时间为1666.7h（两间DSA手术室各为533.3h），出束方向由下往上。 本次拟申请扩项的辐射项目内容见表1-1。 表1-1 本次申请扩项的辐射项目内容情况 场址; 设备名称; 数量(套); 主要技术参数; 射线装置种类; 工作场所; 用途. 广安市人民医院（四川省广安市广安区滨河路四段1号）; Azurion7M20型数字血管剪影造影机; 1; 125kV 1000mA; Ⅱ类; 第二住院楼一楼介入治疗1#手术室; 介入治疗. 广安市人民医院（四川省广安市广安区滨河路四段1号）; 数字血管剪影造影机（型号待定）; 1; 125kV 1000mA; Ⅱ类; 第二住院楼一楼介入治疗2#手术室; 介入治疗. （三）项目组成及主要环境问题 本项目主要组成内容及可能产生的环境问题见表1-2。 表1-2 项目组成及主要的环境问题一览表 名 称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 主体 工程; 本项目位于第二住院大楼裙楼1楼（两间DSA区域无地下室），拟将一楼已规划DSA治疗区域建设为两间DSA手术室及辅房，将DSA一号机房东面墙观察窗拆除，拆除后采用钢筋混凝土封堵，并在南面墙新增一扇3mm铅屏蔽门，西面通设备间3mm铅屏蔽门开门方向由原来向外改为向内；西面通病人等候区电动3mm铅屏蔽门门洞增高。DSA二号机房南侧墙新增3mm铅屏蔽门（通污物通道）。对机房、控制室、设备间、准备室、病人等候区和污物间等房间进行装修工程。 改造后，DSA 1号机房四周墙体为原有20cm混凝土+新增30mm硫酸钡防护涂层，约为5.54mm铅当量；顶板为原有20cm混凝土+新增的30mm硫酸钡防护板，约为5.21mm铅当量；底板为原有20cm混凝土+新增的21cm混凝土，约为5.92mm铅当量；观察窗为3 mm铅当量的铅玻璃；患者通道、医生通道和污物通道各一扇防护门，均为3mm铅当量。DSA 1号机房面积64.18m2，净空尺寸8.50m(长)×7.55m（宽）×4.80m（高）。 DSA 2号机房四周墙体为原有20cm混凝土+新增30mm硫酸钡防护涂层，约为5.54mm铅当量；顶板为原有20cm混凝土+新增的30mm硫酸钡防护板，约为5.21mm铅当量；底板为原有20cm混凝土+新增的21cm混凝土，约为5.92mm铅当量；观察窗为3 mm铅当量的铅玻璃；患者通道、医生通道和污物通道各一扇防护门，均为3mm铅当量。DSA室面积66.6m2，净空尺寸9.00m(长)×7.40m（宽）×4.80m（高）。 拟在一号机房新增使用1台Azurion7M20型数字减影血管造影机（DSA，属于Ⅱ类射线装置），额定管电压为125kV，管电流为1000mA，年最大出束时间为533.3h，出束方向由下往上; 拟在二号机房新增使用1台数字减影血管造影机（DSA，属于Ⅱ类射线装置，型号未定），额定管电压为125kV，管电流为1000mA，年最大出束时间为533.3h，出束方向由下往上。; 装修施工噪声、施工废水、建筑粉尘、建筑废渣，安装调; 过程中产生的Х射线、臭氧 Х射线、 臭氧、 医疗废物. 辅助 工程; 控制室一间，面积约36.0m2； 设备间二间，面积分别约7.93m2（一号）；10.78m2（二号） 准备室两间，面积约12.11m2（一号）；6.00m2（二号） 器械室两间，面积约7.43m2（一号）；7.50 m2（二号） 病人等候区一间，面积约110.82m2；; 装修施工噪声、施工废水、建筑粉尘、建筑废渣; 生活垃圾. 公用 工; 配电、; 电、供水和通讯系统等依托医院设施。 依托原有已建; /. 环保 工程; ①本项目工作人员和病人产生的生活污水依托医院污水处理系统预处理达标后排入市政管网； ②医疗废物由机房内医疗废物收集桶收集后，依托医院已有收集系统进行收集，收集后由有资质单位进行处置； ③办公、生活垃圾依托医院已有收集系统进行收集处理。; 依托原有已建; 废水、固体废物. 办公、生活设施; 办公室、卫生间; 依托原有已建; 生活垃圾、生活污水. （四）主要设备配置及技术参数 本本项目射线装置配置及主要技术参数见表1-3。 表1-3 本项目主要设备配置及主要技术参数 设备参数. 设备名称; 规格 （型号）; 数量 （台）; 额; 管电压（kV） 额定管电流（mA）; 过滤片材料及厚度. DSA; Azurion7M20; 1; 125; 1000; 0.5mmCu. DSA; 待定; 1; 125; 1000; 0.5mmCu. 每间DSA手术室辐射工作人员受照射时间. 辐射工作人员; 数量; 单人年手术台数; 单人年透视时间; 单人年拍片时间. 第一手术位医师; 10; 100; 50; /. 第二手术位医师; 10; 100; 50; /. 技师（两位技师均分时间）; 2; 500; 250h; 16.7. 护士（十位护士均分时间）; 10; 100; 50h; /.. （五）主要原辅材料 本项目用电依托既有供电设施，用电引自市政供电网。本项目能耗及原辅材料的使用情况见表1-4。 表1-4主要能耗及原辅材料的使用情况表 项目; 名称; 年耗量; 来源; 主要化学成分. 主要原辅材料; 造影剂; 100L; 外购; 碘海醇. 能 源; 煤; —; —; —. 电(kW·h); 20000kW·h/a; 市政电网; —. 气(Nm3); —; —; —. 水资源; 用水量; 1000m3/a; 市政水网; —. 项目主要原辅材料造影剂为碘佛醇注射液，为新型的含三碘低渗非离子型造影剂，具有含碘量高、粘稠度低、渗透压小理化性质稳定和容易排泄等特点，血管内注射后，能使途经的血管显像清楚直至稀释后为止。 本项目使用的造影剂碘佛醇注射液规格为100mL/瓶，平均每台介入手术使用1瓶，年使用量为200L（每年2000台手术，因此每年使用2000瓶；10瓶为1盒，因此年使用200盒，每盒1L，合计200L）。药品由麻醉手术中心每季度按需采购一次，储存于麻醉手术中心储藏室的不锈钢药品柜中。 三、工作人员及工作制度 （一）劳动定员 人员安排：本项目涉及辐射工作人员64名（15人为医院既有辐射工作人员，49人为本项目拟新增的辐射工作人员），其中医生40名、护士20名、技师4名。手术人员共20组，每组由2名医生和1名护士组成；技师每班次2名、分别负责1个场所的设备控制。 上述辐射工作人员除在本项目涉及的介入手术区和医院既有的1台DSA手术室工作外，不参与其他辐射工作场所的工作。 根据《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（生态环境部，公告 2019年 第57号）：“自2020年1月1日起，新从事辐射活动的人员，以及原持有的辐射安全培训合格证书到期的人员，应当通过生态环境部‘核技术利用辐射安全与防护培训平台’（网址：http：//fushe.mee.gov.cn）报名并参加考核。2020年1月1日前已取得的原培训合格证书在有效期内继续有效”。本项目辐射工作人员须在生态环境部“核技术利用辐射安全与防护培训平台”报名参加辐射安全与防护相关知识的学习，并参加考核，考核合格后方可上岗。辐射安全培训合格证书到期的人员仍需通过生态环境部‘核技术利用辐射安全与防护培训平台’进行再学习考核。 （二）工作制度 本项目辐射工作人员每年工作250天，每天工作8小时，实行白班单班制。 四、产业政策符合性 本项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号，2021年12月30日修订）中第十三项“医药”中第5款“新型医用诊断设备和试剂、数字化医学影像设备，人工智能辅助医疗设备，高端放射治疗设备，电子内窥镜、手术机器人等高端外科设备，新型支架、假体等高端植入介入设备与材料及增材制造技术开发与应用，危重病用生命支持设备，移动与远程诊疗设备，新型基因、蛋白和细胞诊断设备”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。 五、项目选址、外环境关系及实践正当性分析 （一）外环境关系分析 1、 医院外环境关系 本项目位于四川省广安市广安区滨河路四段1号广安市人民医院第二住院楼1楼。医院外为城区环境，医院北厂界与滨河路三段相邻；西厂界外隔莲花中路为广电花园住宅小区和广安清华幼儿园；南厂界外与油房街相邻，各道路为商业铺面；西厂界与朝阳大道一段相邻。本项目地理位置图见附图1，医院总平面布置图见附图3。 2、 项目外环境关系 本项目辐射工作场所位于第二住院楼1楼。第二住院楼位于医院西部，东面为院内道路、医技楼等，南面为院内道路、高压氧舱室、居民楼等，西面为院内道路和办公楼等，北面为院内道路、儿科疾病治疗中心等。 本项目DSA室位于第二住院楼1楼，以两间DSA机房为中心，一号机房北侧50m范围内为学习室等，东侧50m范围内为男卫生间、女卫生间、准备间和医技楼等，南侧50m范围内为控制室、服务中心和高压氧舱室等，西侧50m范围内为设备室、病人等候区和办公楼等，楼上为标本存储室；二号机房北侧50m范围内为控制室等，东侧50m范围内为准备间、医生办公室、走廊等，南侧50m范围内为服务中心、高压氧舱室和居民楼等，西侧50m范围内为设备室、病人等候区和办公楼等，楼上为标本存储室，周围外环境详见附图6。本项目DSA室50m评价范围除居民楼均在医院内，周围无明显环境制约因素，详见附图2。 （二）选址合理性分析 本项目区域为医院修建第二住院楼时专门规划设计为DSA治疗的区域，为专门的介入手术区域，本项目DSA室周围主要为控制室、准备间、设备间等，且本项目位于所在楼层的南侧，方便病人治疗和转移，位置相对独立且人流较少，降低了公众受到照射的可能性，且DSA室50m评价范围除居民楼均在医院内，周围无明显环境制约因素。 本项目所在第二住院综合大楼于2012年取得了四川环境保护厅《四川省环境保护厅关于广安市人民医院儿科及第二住院综合大楼建设项目环境影响报告书的批复》（川环审批〔2012〕475号，见附件10）。因此项目选址合理性已进行了论述，本项目仅为整体项目的配套建设项目，不新增用地，项目水、电、气、通讯设施依托医院原有设施妥善解决，且建设的DSA室为专门的辐射工作场所，有良好的实体屏蔽设施和防护措施，对职业人员和周围公众的辐射影响满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和年有效剂量约束值的要求。从辐射安全防护角度分析，本项目选址是合理的。 （三）与周边环境的相容性分析 本项目医护人员产生的少量生活污水依托医院污水处理系统预处理达标后排入市政管网；介入手术产生的医用器具、药棉、纱布、手套等医疗废物由机房内医疗废物收集桶收集后，依托医院已有的医疗废物收集系统进行收集，收集后由有资质单位进行处置；产生的生活垃圾和办公垃圾依托医院已有的垃圾收集设施统一收集交由市政环卫清运；本项目产噪设备主要为风机，且声级较小，噪声影响不大，不会改变区域声环境功能区规划；项目产生的废气经排风系统排放，再经自然稀释后对大气环境影响较小。 因此，本项目的建设不会对周边产生新的环境污染，项目与周边环境相容。 （四）实践正当性分析 本项目的建设可以更好地满足公众多层次、多方位、高质量、便利的诊断需求，提高对疾病的诊断能力。本项目核技术应用项目的开展，可达到一般非放射性诊断方法所不能及的效果，是其它诊断项目无法替代的，对保障人民群众身体健康、拯救生命起了十分重要的作用，由于放射诊疗的方法效果显著，其优势明显，因此，该项目的实践是必要的。本项目在诊断过程中，对射线装置的使用将按照国家相关的辐射防护要求采取相应的防护措施，并建立相应的规章制度和辐射事故应急预案。因此，在正确使用和管理的情况下，可以将本项目产生的辐射影响降至尽可能小，该核技术利用的实践具有正当性。 六、原有核技术利用项目许可情况 1、原有辐射安全许可情况 医院已取得辐射安全许可证，编号川环辐证[00315] （附件3），有效期至2025年3月07日。许可的种类和范围为使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。 目前，医院已上证的有20台射线装置，包括2台Ⅱ类射线装置和18台Ⅲ类射线装置，情况见表1-4。 表1-4 医院已上证的射线装置情况一览表 序号; 装置名称; 型号; 类别; 数; （台） 主要参数; 场所. 01; 医用直线加速器; CK-06-100; II; 1; 6MV; 放疗中心. 02; 放射治疗模拟定位机; BMD-; Ⅲ; 1; 125KV 500mA; 放疗中心. 03; 医用血管造影X射线系统; UNIQFD20; II; 1; 140KV; 1250mA 放射科. 04; DR; UD150L-40E; Ⅲ; 1; 150KV 630mA; 放射科. 05; DR; UD150L-30E; Ⅲ; 1; 150KV 6; 0mA 放射科. 06; X线电子计算机断层扫描; SOMATOMEM; TIO 16 Ⅲ; 1; 130KV 345mA; 放射科. 07; X射线计算机体层摄影设备; SOMATOMDefinitionAS128; Ⅲ; 1; 140KV 666mA; 放射科. 08; 胃肠X射线机; AXIOM Iconos MD; Ⅲ; 1; 150KV 500mA; 放射科. 09; 全景X射线系统; Planmeca ProMax; Ⅲ; 1; 84KV 16mA; 放射科. 10; 移动式C臂X线机; Brivo OEC 850; Ⅲ; 1; 110KV 20mA; 手术室. 11; 移动式C形臂; Ziehm Solo; Ⅲ; 1; 110KV 20mA; 手术室. 12; 移动式X射线机; TMX+; Ⅲ; 1; 125KV 300mA; ICU. 13; X射线影像诊断; Revolution CT; Ⅲ; 1; 140KV 740mA; 放射科. 14; 数字化医用X射线摄影系统; Definium6000; Ⅲ; 1; 150KV 1000mA; 放射科. 15; 乳腺X射线机; Senographe Essentioal; Ⅲ; 1; 49KV 100; A 肿瘤科（一层）. 16; X射线骨密度检测仪; Lunar iDXA; Ⅲ; 1; 76KV; 3mA 肿瘤科（一层）. 17; 移动式C臂X线机; OPESCOPE ACTENO; Ⅲ; 1; 110KV 200mA; 手术室. 18; 移动式C臂X线机; OPESCOPE ACTENO; Ⅲ; 1; 110KV 200mA; 手术室. 19; 移动式数字摄影X线系统; MUX-200D; Ⅲ; 1; 133KV 400m; 放射科. 20; 移动式数字摄影X线系统; MUX-200D; Ⅲ; 1; 133KV 400mA; ICU. 2、辐射安全与防护管理机构 为了加强对辐射安全和防护管理工作，医院于2021年6月对既有辐射防护与安全管理委员会进行了调整，主任委员由院长担任，主任委员由医疗副院长担任，成员由医务部政策法规科、放射科、肿瘤科、核医学科、设备物资部设备科及射线装置使用科室等相关科室负责人担任。（见附件5） 3、辐射安全管理制度的建立和执行情况 根据相关规范文件要求，结合自身实际情况，医院已制定有一套相对完善的辐射安全管理制度和操作规程并有效实施。已制定的制度包括有《辐射安全管理规定》、《辐射工作设备操作规程》、《辐射安全防护设施维护与维修制度》、《辐射工作人员岗位职责》、《放射源转移、注销等备案制度》、《辐射工作场所和环境辐射水平监测方案》、《监测仪表使用与比对、记录制度》、《辐射工作人员培训制度》、《辐射工作人员个人剂量管理制度》、《辐射事故应急处置预案》等。其中《辐射安全管理规定》、《辐射工作人员岗位职责》、《辐射工作设备操作规程》和《放射事故应急处置流程》按要求在各放射工作场所实行上墙制度。制度具体执行情况分析详见本报告表12“辐射安全管理”章节。 医院辐射安全管理制度的内容符合《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》（川环函［2016］1400号）中的要求。 4、辐射工作人员个人剂量情况 根据医院提供的最近四个季度的个人剂量检测报告（附件6），医院辐射工作人员均配备了个人剂量计，且个人剂量计定期送检，并建立个人剂量档案。全院所以辐射工作人员个人剂量检测结果低于职业人员5mSv/年的约束限值，低于职业人员1.25mSv/季度的约束限值。 本项目工作人员均为医院已有的辐射工作人员，个人剂量检测结果范围为0.09~0.5mSv/a，均低于5mSv/年的约束限值，个人剂量检测结果见表1-6。 5、辐射安全与防护考核情况 目前，医院共有176名辐射工作人员。根据《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（生态环境部，公告 2019年 第57号）和《关于进一步优化辐射安全考核的公告》（生态环境部公告2021年第9号），医院仅从事Ⅲ类射线装置使用活动的辐射工作人员均已参加院内辐射安全防护知识考核；从事Ⅱ类射线装置使用活动的辐射工作人员已参加辐射安全与防护的学习和考核并取得成绩报告单。新入职申请45名辐射工作人员未参加辐射安全与防护的学习和考核，医院承诺将尽快安排在国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（网址：http：//fushe.mee.gov.cn）学习相关知识并报名参加考核。本项目共有64名辐射工作人员，15人已取得辐射安全与防护培训证书， 6、年度评估情况 建设单位编制了《四川省核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告（2021年度）》。现医院辐射安全管理情况如下： - 现单位名称、地址和法人代表未发生变动； - 辐射安全许可证所规定的活动种类和范围未发生改变； - 个人剂量档案和职业健康档案齐全； - 未新建、改建辐射场所； - 现有放射性同位素与射线装置与辐射安全许可证台账明细一致； - 放射防护与设施运行、辐射安全和防护制度及措施的建立和落实、辐射应急处理措施、档案管理方面均满足响应规定要求； - 自从事辐射诊疗以来，医院严格按照国家法律法规进行管理，未发生过辐射安全事故（附件2）。 7、年度监测情况 广安市人民医院按照要求进行了2021年度监测，监测文号为“川鸿（辐射）环监字[2021]第182号”，根据监测报告，建设单位已有射线装置辐射工作场所周围剂量当量率均低于2.5μSv/h。 |

# 表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 类别 | 总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

# 表3 非密封放射性物质

| 序号 | 核素 名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

# 表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量（MeV） | 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线血管造影系统（DSA） | Ⅱ类 | 1台 | Azurion7M20 | 125 | 1000 | 介入治疗 | 第二住院楼一楼1#DSA手术室 | 本次新增 |
| 2 | X射线血管造影系统（DSA） | Ⅱ类 | 1台 | 待定 | 125 | 1000 | 介入治疗 | 第二住院楼一楼2#DSA手术室 | 本次新增 |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧 | 气态 | / | / | 少量 | 少量 | / | 不暂存 | 通过动力排风装置排入外环境，臭氧常温下自动分解为氧气，对环境影响较小 |
| 医疗废物（医用器具、药棉、纱布、废造影剂及废造影剂瓶等） | 固体 | / | / | 10kg | 120kg | / | / | 采用专门的收集容器统一收集暂存于污物暂存间，定期由有资质的医疗废物处置单位统一收集处置 |

注：1. 常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2. 含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg，或Bq/m3）和活度（Bq）。

# 表6 评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日实施）； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月1日实施）； （4）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院682号令）； （5）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2006年，国家环境保护总局令第31号，2008年12月6日经环境保护部令第3号修改，2017年12月20日经环境保护部令第47号修改，2019年8月22日经生态环境部令第7号修改，2021年1月4日经生态环境部令 第20号修改）； （6）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2005年9月14日国务院第449号令发布，2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》（国务院令第709号）对其进行了修改）； （7）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部第18号令）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部第16号令； （9）《四川省辐射污染防治条例》（四川省第十二届人大常委会通过，2016年6月1日起实施）； （10）《关于发布<射线装置分类>的公告》（环境保护部/国家卫生和计划生育委员会，公告2017年第66号）； （11）《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（生态环境部 公告 2019年 第57号，2020年1月1日施行）； （12）《关于进一步优化辐射安全考核的公告》（生态环境部公告2021年第9号）。 |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）； （2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （3）《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）； （4）《电离辐射所致皮肤剂量估算方法》（GBZ244-2017）； （5）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）； （6）《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）； （7）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）； （8）《职业性外照射急性放射病诊断》（GBZ104-2017）。 |
| 其他 | （1）生态环境部（国家核安全局）《核技术利用监督检查技术程序》（2020年发布版）； （2）《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016》的通知（川环函[2016]1400号）； （3）《关于印发<四川省生态环境厅（四川省核安全管理局）辐射事故应急预案（2020版）>的通知》（川环发[2020]2号）； （4）《委托书》； （5）广安市人民医院提供的工程设计图纸及相关技术参数资料。 |

# 表7 保护目标与评价标准

一、评价范围 根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）的有关规定，结合项目特点，确定本项目评价范围为：两间DSA手术室实体防护墙体外50m内范围。

二、保护目标 根据前述医院总平面布置及外环境关系、DSA检查室的平面布局及外环境关系等分析可知，本项目50m评价范围内的环境保护目标为DSA检查室辐射工作人员、医院内其他工作人员、机房周围公众。本项目重点关注机房四周距离射线装置最近的环境保护目标。 表7-1 本项目主要环境保护目标 保护名单; 人数; 方 位; 距离辐射源 最近距离（m）; 建筑物功能. 辐 射 环 境 （1号 机房）; 职业; 本项目辐射工作人员; 医生20人; 护士10人; 机房内; 0.5; 医疗建. 技师2人; 机房控制室; 4.5; 医疗建筑. 公众; 学习室; 流动人群; 机房北侧; 4.0; 医疗建筑. 设备间; 流动人群; 机房西侧; 5.3; 医疗建筑. 病人等候区; 流; 人群 机房西侧; 5.3; 医疗建筑. 服务中心; 约2人; 机房西南侧; 16.8; 医疗建筑. 办公楼; 约50人; 机房西侧; 48; 医疗建筑. 准备间; 流动人群; 机房东侧; 5.; 医疗建筑. 男卫生间; 流动人群; 机; 东侧 7.3; 医疗建筑. 女卫生间; 流动人群; 机房东侧; 7.7; 医疗建筑. 医技楼; 约100人; 机房东侧; 25.3; 医疗建筑. 二住楼墙外道路; 流动人群; 机房南侧; 17.3; 医疗建筑. 高压氧舱; 流动人群; 机房南侧; 38.8; 医疗建筑. 标本存储室; 约2人; 机房正上方; 5.3; 医疗建筑. 辐 射 环 境 （2号 机房）; 职业; 本项目辐射工作人员; 医生20人; 护士10人; 机房内; 0.5; 医疗建筑. 技师2人; 机房控制室; 4.5; 医疗建筑. 公众; 病人等候区; 流动人群; 机房西侧; 5.3; 医疗建筑. 服务中心; 约2人; 机房西南侧; 5.8; 医疗建筑. 办公楼; 约50人; 机房西侧; 47; 医疗建筑. 准备间; 流动人群; 机房东侧; 6; 医疗建筑. 走廊; 流动人群; 机房东侧; 10; 医疗建筑. 医生办公室; 约3人; 机房东侧; 6; 医疗建筑. 医技楼; 约100人; 机房东侧; 25.3; 医疗建筑. 二住楼墙外道路; 流动人群; 机房南侧; 4.; 医疗建筑. 高压氧舱; 流动人群; 机房南侧; 33.3; 医疗建筑. 居民楼; 约5人; 机房南侧; 49; 住宅楼. 医生办公室; 约5人; 机房正上方; 5.3; 医疗建筑.

三、评价标准 本项目应执行的环境保护标准如下： （一）环境质量标准 1、环境空气质量 执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （二）污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 污水排放标准 本项目废水排入附近市政污水管网，最终进入广安市污水处理厂处理，废水执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准。 - 医疗废物暂存 执行《医疗废物管理条例》相关规定。 - 剂量约束 （1）职业照射：根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）第4.3.2.1条的规定，对任何工作人员，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量不超过由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯平均）20mSv。四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量不超过500mSv。项目对于职业人员，要求按上述标准限值的1/4执行，即本项目职业照射年有效剂量约束值5mSv/a，四肢（手和足）或皮肤的剂量当量约束值为125mSv/a。 （2）公众照射：第B1.2.1条的规定，实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过年有效剂量1mSv。项目要求按上述标准中规定的公众照射年有效剂量的1/10执行，即0.1mSv/a，作为本项目公众照射年有效剂量约束值。 （五）工作场所周围剂量率 根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）有关规定：具有透视功能的X射线设备在透视条件下检测时，周围剂量当量率不大于2.5μSv/h；测量时，X射线设备连续出束时间应大于仪器响应时间。

# 表8 环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 一.项目地理和场所位置 广安市人民医院四川省广安市广安区滨河路四段1号广安市人民医院第二住院楼1楼。医院外为城区环境，医院北厂界与滨河路三段相邻；西厂界外隔莲花中路为广电花园住宅小区和广安清华幼儿园；南厂界外与油房街相邻，各道路为商业铺面；西厂界与朝阳大道一段相邻。本项目地理位置图见附图1。 本项目辐射工作场所所在主体建筑第二住院综合楼西侧为广安市人民医院办公楼，东侧隔院区道路为医技楼；东南侧为高压氧舱；隔医院围墙外为油房街89号楼1单元处。广安市人民医院平面布置图见附图3。 本项目DSA室位于第二住院楼1楼，以两间DSA机房为中心，一号机房北侧50m范围内为学习室等，东侧50m范围内为男卫生间、女卫生间、准备间和医技楼等，南侧50m范围内为控制室、服务中心和高压氧舱室等，西侧50m范围内为设备室、病人等候区和办公楼等，楼上为标本存储室；二号机房北侧50m范围内为控制室等，东侧50m范围内为准备间、医生办公室、走廊等，南侧50m范围内为服务中心、高压氧舱室和居民楼等，西侧50m范围内为设备室、病人等候区和办公楼等，楼上为标本存储室，周围外环境详见附图6。本项目DSA室50m评价范围除居民楼均在医院内，周围无明显环境制约因素，详见附图2。 二.环境现状评价的对象、监测因子和监测点位 - 评价对象：本项目拟建址周围及内部辐射环境。 - 监测因子：本项目拟建址周围及内部环境X-γ辐射剂量率。 - 监测点位：在DSA手术室拟建址内部和周围以及敏感点均匀布置监测点位，共计12个监测点位。每个点位监测1次。 - 布点原则：原则上在屏蔽体周围紧邻的房间内距离屏蔽体表面30cm处距离处以及机头拟设置位置进行布点，六面墙取距离机头拟设置位置最近的方位进行布点。在建筑物内测量，考虑建筑物的类型与层次，在室内中央距地面1m高度处进行。另在保护目标处设置监测点位。 三、监测时间 2022年9月22日。 四、监测外环境条件 天气：晴（无雨雪、无雷电天气）；环境温度：26.5℃~30.3℃，相对湿度：63.3%~52.1%。 五、监测方法及监测仪器 表8-1 监测方法及监测仪器一览表 监测因子; 监测方; 监测仪器. X-γ辐射剂量率; 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）; 仪器名称：多功能辐射测量仪 仪器型号：FH40G-X 仪器编号：SCJC-JL-0221 探头型号：FHZ672E-10 测量范围：1nSv/h100µSv/h 校准证书编号：检定字第2022-20号 校准单位：四川省核工业辐射测试防护设备计量检定站 检定日期：2022.07.11. 辐射环境监测技术规范 HJ 61-2021. 六、监测质量保证 本项目环境监测单位四川久测环境技术有限公司通过了计量认证，具备完整、有效的质量控制体系，采取如下的质量保证措施： （1）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （2）监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。 （3）监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用。 （4）每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并用检验源对仪器进行校验。 （5）由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。 （6）监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。 七、监测点位布设及代表性分析 本项目的监测布点情况如下表所示： 表8-2 本项目监测布点一览表 测量点; 测量点位置; 监测因子. 1; 拟建一号机房中心位置; X-γ辐射剂量率. 2; 拟建二号机房中心位置. 3; 拟建机房正上方样本存储室. 4; 拟建机房北侧学习室. 5; 拟建机房东侧走廊. 拟建机房西侧走廊. 7; 拟建机房南侧服务中心. 8; 医技楼外. 9; 高压氧舱室门口. 10; 二住楼楼外. 11; 办公楼外. 12; 油房街89号楼1单元处. 根据本项目工作场所平面布置情况，本次选择在拟建地和周围布设监测点位，共布设12个监测点位，能较好反映项目周围辐射环境现状，其监测点位布设合理。 八、监测结果 本项目的监测结果列于表8-3。 表8-3 DSA室拟建地及周围X-γ辐射剂量率监测结果 编号; 测量点位置; X-γ辐射剂量率(nSv/h); 标准差(nSv/h); 备 注. 1; 拟建一号机房中心位置; 51.9; 1.9; 室内. 2; 拟建二号机房中心位置; 51.6; 1.9; 室内. 3; 拟建机房正上方标本存储室; 51.8; 1.3; 室内. 4; 拟建机房北侧学习室; 63.4; 0.9; 室内. 5; 拟建机房东侧走廊; 85.1; 2.6; 室外. 6; 拟建机房西侧走廊; 67.5; 1; 3 室外. 7; 拟建机房南侧服务中心; 79.0; 1.9; 室内. 8; 医技楼外; 68.3; 2.3; 室外. 9; 高压氧舱室门口; 69.6; 1.9; 室外. 10; 第二住院楼楼外; 58.1; 1.7; 室外. 11; 办公楼外; 61.5; 1.6; 室外. 12; 油房街89号楼1单元处; 63.0; 1.7; 室外. 根据《环境γ辐射剂量率测量技术规范》(HJ 1157-2021)，环境γ辐射剂量率测量结果按照下式计算： ...................................................................（式8-1） 式中： ——测点处环境γ辐射空气吸收剂量率值，Gy/h； k1 ——仪器检定/校准因子，取0.97； k2 ——仪器无检验源，该值取1； ——仪器测量读数值均值，使用137Cs作为检定参考辐射源，换算系数取1.20 Sv/Gy； k3 ——建筑物对宇宙射线的屏蔽修正因子，楼房取 0.8，平房取 0.9，原野、道路取 1； ——测点处宇宙射线响应值（评价不考虑），Gy/h。 由表8-3可知，项目拟建场址周围环境X-γ辐射剂量率监测值为69.9~88.1nSv/h，经修正后环境γ辐射空气吸收剂量率为56.5~71.2nGy/h，与四川省生态环境厅《2020年四川省生态环境状况公报》中全省环境电离辐射水平（≤130nGy/h）基本一致，属于当地正常天然本底辐射水平。

# 表9 项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析 一、施工期工艺分析 项目施工期主要是对已有建筑物内部进行墙体改造和装饰施工、设备安装，最后进行竣工验收。其工艺流程及产污环节见下图： 图 9-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 （一）土建、装修施工的工艺分析 医院将已规划DSA区域进行建设，将DSA一号机房东面墙观察窗拆除，拆除后采用钢筋混凝土封堵，并在南面墙新增一扇3mm铅屏蔽门，西面通设备间3mm铅屏蔽门开门方向由原来向外改为向内；西面通病人等候区电动3mm铅屏蔽门门洞增高。DSA二号机房南侧墙新增3mm铅屏蔽门（通污物通道）。对机房、控制室、设备间、准备室、病人等候区和污物间等房间进行装修工程。防护门采用钢制框架，内衬3mm铅当量的铅板，门扇底部采用防护铅胶条处理，密封地面缝隙；先在铅玻璃四周用大芯板保护，再用纯铅板向四周铺贴，并且要求机房内侧纯铅板向四周墙面外延伸不小于10cm，铅玻璃与窗框间和窗框间与墙体间的缝隙必须用软铅填实，防止散射线从铅玻璃四周泄漏。观察窗采用3mm铅当量的铅玻璃。机房屏蔽体改建前后变化情况见下表。 表9-1 机房屏蔽体改建前后变化情况对比表 机房; 屏蔽体; 改建前; 改建后; 变化情况. DSA 1号 机房; 四周墙体; 200mm混凝土; 200mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂层; 在四周墙体内侧增加30mm硫酸钡防护涂层. 顶部; 200mm混凝土; 200mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂层; 在楼板内侧增加30mm硫酸钡防护涂层. 底; 地面 160mm混凝土; 410mm混凝土; 底部新增250mm混凝土. 观察窗; —; 3mm铅当量; 新增1扇. 防护门; —; 3mm铅当量; 新增4扇. DSA 2号 机房; 四周墙体; 200mm混凝土; 200mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂层; 在四周墙体内侧增加30mm硫酸钡防护涂层. 顶部; 200mm混凝土; 200mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂层; 在楼板内侧增加30mm硫酸钡防护涂层. 底部地面; 160mm混凝土; 410mm混凝土; 底部新增250mm混凝土. 观察窗; —; 3mm铅当量; 新增1扇. 防护门; —; 3mm铅当量; 新增5扇. 改造前的平面布局见附图4，改造后的平面布局见附图6。 在土建、装修时，应注意施工方式，保证各屏蔽体有效衔接，各屏蔽体应有足够的超边量，避免各屏蔽体之间有漏缝产生。 本项目在装修施工阶段主要环境影响为扬尘、废水、噪声、废渣和装修废气等。本项目工程量小，时间短，本项目施工期会对周围声环境质量产生一定影响，但本项目工程量小，施工期短，通过作业时间控制，合理安排好各种噪声施工机具的使用时间，加强施工现场的管理等手段，对周围声环境产生较小的影响，该影响是暂时性的，对周围声环境的影响随建设期的结束而消除。施工所产生的少量生活废水经医院污水处理系统排入城市污水处理管网，在建设施工中采取湿法作业，尽量降低扬尘对周围环境的影响。建设施工所产生的少量施工废渣和设备安装产生的包装废物送当地指定的建筑垃圾处置场。 （二）设备安装调试期间的工艺分析 设备安装及调试阶段主要污染物是运输器械产生噪声及包装废弃物、电离辐射和臭氧。本项目设备的安装和调试应请设备供货方专业人员进行，医院方不得自行安装及调试设备。在安装调试阶段，应加强辐射防护管理，在此过程中应保证各屏蔽体屏蔽到位，关闭防护门，在机房门外设立电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近。 二、营运期工艺分析 （一）工作原理 X射线装置主要由X射线管和高压电源组成。X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成。阴极是钨制灯丝，它装在聚焦杯中。当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度。靶体一般采用高原子序数的难熔金属制成。本项目主要污染因子为：高速电子轰击靶体产生X射线。X射线装置原理见图9-2。 图9-2 X射线装置基本原理图 DSA是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法，它是应用计算机程序进行两次成像完成的。在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来。注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号。两次数字相减，消除相同的信号，得知一个只有造影剂的血管图像。这种图像较以往所用的常规脑血管造影所显示的图像更清晰和直观，一些精细的血管结构亦能显示出来。对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示；由于造影剂用量少，浓度低，损伤小、较安全；通过减影处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。 （二）设备组成 DSA主要组成部分：带有影像增强器电视系统的X射线诊断机、高压注射器、电子计算机图象处理系统、治疗床、操作台、磁盘或磁带机、多幅照相机。 （三）操作流程 ①接诊病人后，向病人告知可能受到的辐射危害；②病人准备完毕进入机房摆位、固定，然后进入机房内对病人进行局部消毒处理和局部防护处理；③医生退出机房，通过控制室操作台对病人进行拍片；④医生穿着防护服进入曝光室，经皮穿刺静脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管；⑤配合射线装置透视推送导管，并将导管送入指定位置；⑥完成后进行导管加压，将造影剂注入病人体内；⑦完成造影剂注入后，医生退出机房，通过控制室操作台对病人进行拍片和断层扫描，并进行减影处理后，得到最终病人的高清血管影像资料；⑧完成减影后，医生再次进入机房内并配合射线装置透视对病人病灶部位进行相应介入治疗。 图9-3 DSA治疗流程及产污环节示意图 本项目DSA进行出束曝光时分为两种情况： 1、第一种情况（拍片）：操作人员采取隔室操作的方式（即操作医师在控制室内对病人进行曝光），通过控制设备的X射线系统曝光，采集图像。具体方式是受检者位于DSA检查床上，医护人员调整好X线球管、人体、影像增强器三者之间的距离，然后进入控制室，关好防护门。医生、操作人员通过操作间的电子计算机系统控制射线装置的X系统曝光，采集造影部位图像。医生通过铅玻璃观察窗和操作台观察机房内病人情况，并通过对讲系统与病人交流。然后，医生再根据该图像确诊患者病变的范围、程度，选择治疗方案。 2、第二种情况（透视）：病人需进行手术治疗时，医生采用近台同室操作方式。通过控制DSA的X线系统曝光，对患者的部位进行间歇或连续式透视。具体方式是受检者位于机房手术床上，介入手术医生位于手术床旁，距DSA的X线管0.5~1.0m处，在非主射束方向，配备个人防护用品（如铅衣、铅围脖、铅帽、铅手套等），同时手术床旁设有屏蔽挂帘。介入治疗中，医师根据操作需求，踩动手术床下的脚踏开关启动DSA的X线系统进行透视，通过显示屏上显示的连续画面，完成介入操作。介入医师佩戴防护用品。本项目设备相应数值情况见下表。 表9-2 设备运行工况及出束情况表 运行最大工况. 模式; 透视; 管电压; 90kV; 管电流; 20mA. 拍片; 90kV; 500mA. 单台设备出束情况. 使用场所; 手术类型; 单台手术累计最长出束时间; 年手术台数; 年最长出束时间. DSA一号手术室; 心脏介入手术、 综合介入手术、 神经介入手术、 肿瘤介入手术; 拍片; 透视; 1000台; 拍片; 透视. 120s; 30min; 33.3; 500h. 总计; 533.3h. DSA二号手术室; 心脏介入手术、 综合介入手术、 神经介入手术、 肿瘤介入手术、; 拍片; 透视; 1000台; 拍片; 透视. 12; s 3; min; 33.3h; 500h. 总计; 533.3h. （四）本项目DSA服务范围 根据院方提供资料，本项目DSA进行心脏介入手术、神经介入手术、综合介入手术、肿瘤介入手术，DSA主要用于心脏及外周介入手术，提供患者的透视和点片图像。 （五）污染因子 DSA曝光时，出束方向朝上。注入的造影剂不含放射性，同时射线装置均采用先进的数字显影技术，不会产生废显影液、废定影液和废胶片。 本项目DSA产生的污染因子包括：X射线、臭氧和医疗废物。 （六）人流、物流路径 本项目DSA室为患者、医护人员和污物分别设置独立通道，患者通经患者通道铅门进入DSA室，患者通道的宽度满足病人手推车辆的通行，通道畅通无阻，方便治疗；医护人员经换鞋更衣后从控制室进入DSA手术室；污物经污物通道铅门运出，不与医护人员和患者通道交叉。人流、物流路径合理，路径图见附图7。

污染源项描述 一、施工期工艺分析 （一）施工阶段 本项目装修施工期主要环境影响因素为噪声、施工废水、建筑粉尘和建筑垃圾等。 （二）设备安装、调试阶段 本项目设备安装调试阶段，主要污染因素为X射线和臭氧。 二、运行期正常工况污染源分析 （一）电离辐射 本项目为Ⅱ类射线装置，在开机状态下主要辐射为X射线，不开机状态不产生X射线。 （二）废气 X射线因与空气发生电离作用产生少量臭氧。 （三）固体废物 本项目介入手术时会产生医用器具和药棉、纱布、手套等医疗废物；辐射工作人员工作中会产生少量的生活垃圾和办公垃圾。 （四）废水 本项目不会产生放射性废水，只有工作人员日常生活废水。 （五）噪声 本项目噪声主要来源于机房通排风系统的风机，风机噪声值低于64dB(A)。

# 表10 辐射安全与防护

项目安全措施 一、平面布置合理性分析 本项目区域为医院修建第二住院楼时专门规划设计为DSA治疗的区域，为专门的介入手术区域。DSA一号机房北侧为学习室，西侧为设备间、病人等候区，东侧为准备间和卫生间，南侧为控制室，楼下为原土层，楼上为标本存储间；DSA二号机房北侧为控制室，西侧为病人等候区，东侧为准备间、医生办公室和走廊，南侧为服务中心和道路，楼下为原土层，楼上为医生办公室。DSA室平面布置、人流、物流示意图见附图7。 根据本项目DSA室的平面布局可知，本项目设置在医院专门的介入手术区域，医生、患者、污物通道均独立设置，控制室紧邻机房，便于手术实施。本项目的修建不影响消防通道，且不占用消防设施等任何公共安全设施。DSA室采取了有效的屏蔽措施，产生的X射线经屏蔽后对周围环境辐射影响是可接受的，平面布置合理。 综上所述，从辐射安全的角度考虑，本项目辐射工作场所产生的电离辐射经屏蔽后，对周围辐射环境影响是可接受的，平面布置合理。 - 工作区域管理 （1）两区划分 为了便于加强管理，切实做好辐射安全防范工作，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求在放射性工作场所内划出控制区和监督区。 控制区：在正常工作情况下控制正常照射或防止污染扩散，以及在一定程度上预防或限制潜在照射，要求或可能要求专门防护手段和安全措施的限定区域。在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志并给出相应的辐射水平和污染水平的指示。运用行政管理程序如进入控制区的工作许可证和实体屏蔽（包括门锁和连锁装置）限制进出控制区，放射性操作区应与非放射性工作区隔开。 监督区：未被确定为控制区，正常情况下不需要采取专门防护手段或安全措施，但要不断检查其职业照射状况的制定区域。在监督区入口处的合适位置张贴辐射危险警示标记；并定期检查工作状况，确认是否需要防护措施和安全条件，或是否需要更改监督区的边界。 根据控制区和监督区的定义，结合项目诊治、辐射防护和环境情况特点，本项目控制区和监督区划分情况见表10-1及附图5。 表10-1 本项目“两区”划分一览表 工作场所; 控制区; 监督区; 备注. 第二住院楼1楼 DSA室; DSA室、器材间、设备室; 控制室、病人等候区、设备间、气灭室、准备间、卫生间、医生办公室、; 控制区内禁止外来人员进入，职业工作人员在进行日常工作时候尽量减小在控制区内居留时间，且介入手术医护人员必须穿戴防护用品进行手术，以减少不必要的照射。监督区范围内应尽量限制无关人员进入。. （2）控制区防护手段与安全措施 - 控制区进出口及其它适当位置处设立醒目的警告标志； 图10-1 电离辐射标志和电离辐射警告标志图 - 制定职业防护与安全管理措施，包括适用于控制区的规则和程序； - 运用行政管理程序（如进入控制区的工作许可制度）和实体屏障（包括门锁）限制进出控制区； - 备有个人防护用品、工作服和被污染防护衣具的贮存柜； - 定期审查控制区的实际状况，以确保是否有必要改变该区的防护手段、安全措施。 - 监督区防护手段与安全措施 - 以黄线警示监督区为边界； - 在监督区的入口处的适当地点设立表明监督区的标牌； - 定期检查该区的条件，以确定是否需要采取防护措施和做出安全规定，或是否需要更改监督区的边界。 建设单位应严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，结合医院实际情况，加强控制区和监督区的监管。 三、辐射安全及防护措施 本项目射线装置主要辐射为X射线，对X射线的基本防护原则是减少照射时间、远离射线源及加以必要的屏蔽。本项目对X射线外照射的防护措施主要有以下几方面。 （1）设备固有安全性 本项目DSA购买于正规厂家，设备各项安全措施齐备，仪器本身采取了多种安全防护措施： - 采用栅控技术：在每次脉冲曝光间隔向旋转阳极加一负电压，抵消曝光脉冲的启辉与余辉，起到消除软X射线、提高有用射线品质并减小脉冲宽度作用。 - 采用光谱过滤技术：在X射线管头或影像增强器的窗口处放置合适铜过滤板，以消除软X射线以及减少二次散射，优化有用X射线谱。设备提供适应DSA不同应用时所可以选用的各种形状与规格的准直器隔板和铝过滤板。 - 采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视，改善图像清晰度；并能明显地减少透视剂量。 - 采用图像冻结技术：每次透视的最后一帧图像被暂存并保留于监视器上显示，利用此方法可以明显缩短总透视时间，以减少不必要的照射。 - 正常情况下，必须按规定程序并经控制台确认验证设置无误时，才能由"启动"键启动照射；同时在操作台和床体上均设置有“紧急止动”按钮，一旦发现异常情况，工作人员可立即按下此按钮来停止照射。 - 机房屏蔽设计 本项目DSA手术室设计的屏蔽参数见表10-2。 表10-2 本项目屏蔽材料一览表 场所; 屏蔽方位; 设计屏蔽材料及屏蔽厚度. DSA一号手术室; 四面墙体; 200mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂层. 楼顶; 200mm混凝土+30mm硫酸钡水泥涂层. 地面; 410mm混凝土. 防护门（4扇）; 3mm铅门. 防护窗（1扇）; 3mm铅当量含铅玻璃. DSA二号手术室; 四面墙体; 200mm混凝土+30mm硫酸钡防护涂层. 楼顶; 200mm混凝土+30mm硫酸钡水泥涂层. 地面; 410mm混凝土. 防护门（5扇）; 3mm铅门. 防护窗（1扇）; 3mm铅当量含铅玻璃. 本项目DSA常用最大透视管电压90kV、最大拍片管电压90kV，为保守计算，使用《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）表C.2中125kV对应的X射线辐射衰减有关的拟合参数。根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）附录C1.2可知，可根据NCRP147号报告计算不同管电压下不同材料厚度等同的铅当量。根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）公式C.1、C.2以及附录表C.2可知。 辐射透射因子B： ----------公式1 B——给定材质厚度的屏蔽透射因子； X——材质厚度（mm）； α——材质对不同管电压X射线衰减的有关的拟合参数； β——材质对不同管电压X射线衰减的有关的拟合参数； γ——材质对不同管电压X射线衰减的有关的拟合参数。 铅当量厚度X： -------------公式2 B——给定材质厚度的屏蔽透射因子； X——铅厚度（mm）； α——铅对不同管电压X射线衰减的有关的拟合参数； β——铅对不同管电压X射线衰减的有关的拟合参数； γ——铅对不同管电压X射线衰减的有关的拟合参数。 根据GBZ 130-2020表C.2中相关数据，铅、混凝土针对125 kV管电压X射线辐射衰减的有关的三个拟合参数取值详见表11-1。 表10-3 铅、混凝土针对不同管电压X射线辐射衰减的有关的三个拟合参数 管电压; 铅; 混凝土. α; β; γ; α; β; γ. 125（主束）; 2.219; 7.923; 0.5386; 0.03502; 0.07113; 0.6974. 125（散射）; 2.233; 7.888; 0.7295; 0.03510; 0.06600; 0.7832. 换算铅当量时， DSA管电压保守取最大电压125kV，根据公式1、2及《辐射防护手册》（第三分册）表3.3内容计算本项目不同屏蔽物质的铅当量。 项目采用的硫酸钡砂浆按照硫酸钡粉：胶水（密度为2.0g/cm3）=10:1的重量比进行配置。硫酸钡粉密度为4.35g/cm3，其中硫酸钡成分比为95%，氧化铁、氧化钙、氧化镁和氧化铝等其他物质成分比为5%。经计算硫酸钡砂浆的密度为3.9g/cm3，其中硫酸钡成分比为86.4%，胶水成分比为9.1%，氧化铁、氧化钙、氧化镁和氧化铝等其他物质成分比为4.5%。根据《放射防护使用手册》表6.14“低能X射线屏蔽材料的铅当量”，重晶石混凝土（密度为3.29g/cm3）对应铅当量数据，1cm重晶石混凝土对应1mm铅，5cm重晶石混凝土对应4mm铅，由插值法计算3cm重晶石混凝土对应2.64mm铅。本项目采用的硫酸钡砂浆密度大于重晶石混凝土，本评价偏保守按重晶石混凝土对应数据进行铅当量估算，本项目介入治疗机房屏蔽防护厚度符合性分析见下表10-4。 表10-4 DSA手术室当前屏蔽参数一览表 场所; 屏蔽方位; 实际屏蔽材料及 屏蔽厚度; 等效屏蔽效果. DSA 1号手术室; 四面墙体; 200mm混凝土 +30mm硫酸钡防护涂层; 2.81mm+2.64mm=5.54mm铅当量. 楼顶; 200mm混凝土+30mm硫酸钡水泥; 2.57mm+2.64=5.21mm铅当量. 地面; 410mm混凝土; 5.92mm铅当量. 防护门（4扇）; 3mm铅门; 3mm铅当量. 防护窗（1扇）; 3mm铅当量含铅玻璃; 3mm铅当量. 手术室尺寸; 有效使用面积63.75m2 最小单边长度7.55m. DSA 2号手术室; 四面墙体; 200mm混凝土 +30mm硫酸钡防护涂层; 3.16mm+2.64mm=5.54mm铅当量. 楼顶; 200mm混凝土+30mm硫酸钡水泥; 3.16mm+2.64=5.21mm铅当量. 地面; 410mm混凝土; 5.92mm铅当量. 防护门（5扇）; 3mm铅门; 3mm铅当量. 防护窗（1扇）; 3mm铅当量含铅玻璃; 3mm铅当量. 手术室尺寸; 有效使用面积66.6m2 最小单边长度7.40m. 本次评价采用《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）表3中，给出了不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求。对于不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求：C形臂X射线设备机房有用束方向为2mm铅当量，非有用束方向为2mm铅当量。本项目防护设计满足机房的屏蔽防护铅当量厚度要求。机房内最小有效使用面积为20m2，机房内最小单边长度为3.5m。本项目满足机房最小有效使用面积与最小单边长。 2）穿墙、防护门等安装设计要求 本项目DSA室内控制电缆采用45°斜穿底板，将电缆从机房连至控制室和设备间，同时在电缆出入口处采用至少3mm铅当量铅皮进行补偿防护，排风管道采用45°斜穿墙体，同时在穿墙处采用至少3mm铅当量铅皮进行包裹封堵，避免漏射产生；另外，为防止辐射泄漏，防护门与墙的重叠宽度应至少为空隙的10倍，门的底部与地面之间的重叠宽度至少为空隙的10倍。 - 介入过程屏蔽防护措施 - 介入手术过程职业人员进入机房进行透视时，应佩戴好个人防护用具包括：铅衣、铅围脖、铅帽、铅眼镜等，其防护铅当量不低于0.5mm的铅当量；医院已为两间DSA手术室一共配置铅衣8件、铅围脖8件、铅帽8件、铅眼镜8副、铅围裙8件. - 手术医生在进行透视时，应使用床下铅帘及悬吊铅屏进行局部遮挡。本项目DSA由厂家配置床体旁的铅防护吊屏和床下铅帘一套（分别一件），具有0.5mm厚的铅当量。 - 对病人进行透视时或拍片过程，应采用适当防护设施对病人非病灶部位进行遮挡。本项目拟为病人配置铅橡胶布、铅围脖、铅帽、铅衣等1套，其防护铅当量不低于0.5mm。 - 源项控制 射线装置装有可调限束装置，使装置发射的线束宽度尽量减小，以减少泄漏辐射。 - 对医生及患者的污染防治措施 在介入诊疗中，手术医生必须认真做好自身的防护工作。具体要求如下： - 进一步提高安全文化素养，全面掌握辐射防护法规与技术知识； - 结合诊疗项目实际，综合运用时间、距离与屏蔽防护措施； - 介入手术中，佩带好个人防护用具； - 必须开展介入诊疗手术医生的个人剂量监测； - 发现问题及时整改。 同时，医院在实施介入治疗时还须采取以下防护措施： - 时间防护：在满足诊断要求的前提下，在每次使用DSA进行诊断之前，根据诊断要求和病人实际情况制定最优化的诊断方案，选择合理可行尽量低的射线照射参数，以及尽量短的曝光时间，减少工作人员和相关公众的受照射时间，也避免病人受到额外剂量的照射； - 距离防护：操作人员采取隔室操作方式，控制室与机房之间以墙体隔开，通过观察窗观察病人情况，通过对讲机与手术医生交流。DSA室将严格按照控制区和监督区划分实行“两区”管理，且将在机房人员通道门的醒目位置张贴固定的电离辐射警告标志并安装工作状态指示灯箱。限制无关人员进入，以免受到不必要的照射； - 缩短物片距：尽量让影像增强器或平板靠近患者，减少散射线； - 在不影响图像质量和诊疗需要的前提下，尽量使用低剂量。 此外，在介入诊疗中必须做好患者的防护工作： - 选择最优化的检查参数，为保证影像质量可采用高电压、低电流、限制透视检查时间等措施； - 将X线球管尽量远离患者，而将影像增强器尽量靠近患者； - 作好患者非病灶部位的保护工作； - 定期维护介入设备；制定和执行介入诊疗中的质量保证计划。 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（原国家环保总局第31号令，2021年1月4日经生态环境部令 第20号修改）“第十六条”和《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲》（川环函[2016]1400号）中的相关规定，医院必须制订《射线装置操作规程》，并严格按照该规程操作。在该规程中明确规定：医生必须佩戴个人剂量计、铅防护用品，在介入诊疗中必须认真做好自身的防护工作，同时介入诊疗中必须做好患者的防护工作。 - 机房安全装置设计与布置 - 门灯联锁：机房防护门外顶部拟设置工作状态指示灯箱。当出束时，指示灯箱为红色并显示“射线有害、灯亮勿入”，以警示人员注意安全；当防护门打开时，指示灯箱灭。 - 紧急止动装置：控制台上、床旁均拟设置紧急止动按钮（各按钮分别与X射线系统连接）。X射线系统出束过程中，一旦出现异常，按动任一个紧急止动按钮，均可停止X射线系统出束。 - 操作警示装置：X射线系统出束时，控制台上的指示鸣器发出声音。 - 对讲装置：在DSA室与控制室之间拟安装对讲装置，控制室的工作人员通过对讲机与射线装置机房内的人员联系。 - 警告标志：DSA室防护门外的醒目位置，拟设置明显的电离辐射警告标志。 四、辐射工作场所安全保卫措施 为确保本项目所使用的Ⅱ类射线装置的辐射安全，根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，本项目针对辐射工作场所拟采取的辐射安全保卫措施见表10-3。 表10-3 射线装置工作场所安防措施一览表 工作场所; 措施类别; 对应措施. 射线装置; 防盗、 防抢和 防破坏; 1、本项目Ⅱ类射线装置机房将纳入医院日常安保巡逻的重点工作范围，加强巡视管理以防遭到破坏； 2、工作场所拟设置有红外线监控射线头实行24h实时监控； 3、射线装置安排有专人进行管理和维护，并进行台账记录，一旦发生盗抢事件，立即关闭设备和防护门，并立即向公安机关报案； 4、射线装置机房和邻近房间不得存放易燃、易爆、腐蚀性物品等物品。. 防泄漏; 1、本项目所使用的Ⅱ类射线装置购置于正规厂家，具有固有安全性，防护性能满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）； 2、本项目射线装置工作场所已按照有关规范要求进行了辐射防护设计，只要按照设计和环评要求进行落实，机房是不存在辐射泄漏的情况，根据辐射影响分析，机房屏蔽体外30cm处剂量率能满足2.5μSv/h标准要求。. 五、辐射防护安全装置/设备 根据生态环境部（国家核安全局）《核技术利用监督检查技术程序》（2020年发布版）和《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲》（川环函[2016]1400号）对医用Ⅱ类射线装置的要求，本次评价根据建设单位采取的辐射安全措施进行了对照分析，具体情况见表10-4。医院拟为DSA室配置个人防护用品、个人剂量计和便携式X-γ监测仪，能满足本项目使用。 表10-4 医院辐射安全防护设施对照分析表 序号; 项目; 规定的措施和制度; 落实情况. 1; 场所设施; 单独机房; 设计已有. 2; 操作部位局部屏蔽防护设施; 设备自带. 3; 医护人员的个人防护; 拟配置. 4; 患者防护; 拟配置. 5; 机房门窗防护; 设计已有. 6; 闭门装置; 设计已有. 7; 入口处电离辐射警告标志; 拟配置. 8; 入口处; 器工作状态显示 拟配置. 9; 监测设备; 监测仪器; 已配置1台便携式X-γ监测仪. 10; 个人剂量计; 拟配置.

三废的治理 一、废气治理措施 DSA在曝光过程中产生少量臭氧。本项目DSA机房采用新风、排风系统，通风条件良好。两间DSA机房排风口依托医院既有排风系统，距离地面高3 m，排风量均为1300m3/h。 二、废水治理措施 生活污水依托第二住院楼已有污水管道和医院污水处理站进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，最终排入市政污水管网。 三、固体废弃物治理措施 （一）本项目DSA采用数字成像，主要是对手术病人进行诊断治疗，不打印胶片。 （二）介入手术时产生的医用器具和药棉、纱布、手套等医用辅料，年产生量约为120kg/a。介入手术产生的医疗废物采用专门的收集容器集中回收后，由专人每天转移至医院的医疗垃圾暂存间，按照医疗废物执行转移联单制度，收集后由有资质单位进行处置。 （三）工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院进行统一集中回收并交由环卫部门统一处理，年产量约为600kg/a。 四、噪声 本项目通排风系统将产生一定的噪声，拟采用低噪声设备，设置减振和隔声措施。 五、射线装置报废处理 严格执行相应报废程序，根据《四川省辐射污染防治条例》，“射线装置在报废处置时，使用单位应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化”。 六、环保措施及其投资估算 本项目总投资1070万元，环保投资62.36万元，占总投资的5.83%。项目环保投资估算见表10-5。 表10-5 辐射防护设施（措施）及投资估算一览表 项目; 设施（措施）; 金额 （万元）; 备注. 辐射屏蔽措施; DSA室屏蔽体：包括四周墙体、屋顶、地面和管线穿墙封堵措施; /; 已纳入主体工程，不计入投资. 铅防护门9扇; 13.5; 1.5万×9套. 铅玻璃观察窗2扇; 1; 0.5万×2扇. 安全装置; 操作台和床体上“紧急止动”装置2套; /; 设备配置，不计入投资. 对讲装置2套; 0.4; 0.2万×2套. 门灯联锁装置6套; 2.4; 0.4万×6套. 警示装置; 警示标牌6个; 0.06; 0.01万×6个. 工作指示灯箱2个; 1; 0.5万×2个. 个人防护用品; 辐射工作人员防护：铅衣8件、铅围脖8件、铅帽8件、铅眼镜8副、铅围裙8件（均不低于0.5mm铅当量）；个人剂量计64个。; 16; /. 病人防护：铅橡胶布、铅围脖、铅帽、铅衣等1套（均不低于0.5mm铅当量）; 2.0; /. 铅防护吊屏和床下铅帘1套; /; 设备配置. 通排风系统; 通排风系统2套，排风量均为1300m3/h; 8.0; /. 监测; 便携式X-γ监测仪1台; /; 利旧，不计入投资. 射线装置工作场所年度监测、验收监测费用; 5.0; /. 其他; 应急和救助的物资准备（警示牌、警戒线、通讯设施、医疗箱等）; 4.0; /. 辐射工作人员、管理人员及应急人员的组织培训; 5.0; /. 合计; 62.36; /.

- 表11 环境影响分析

施工期环境影响 本项目在医院已有建筑内进行建设，不新增用地，施工期主要是对第二住院楼1楼现有房间进行改造，拟将规划DSA区域进行建设，将DSA一号机房东面墙观察窗拆除，拆除后采用钢筋混凝土封堵，并在南面墙新增一扇3mm铅屏蔽门，西面通设备间3mm铅屏蔽门开门方向由原来向外改为向内；西面通病人等候区电动3mm铅屏蔽门门洞增高。DSA二号机房南侧墙新增3mm铅屏蔽门（通污物通道）。对机房、控制室、设备间、准备室、病人等候区和污物间等房间进行装修工程。产生污染物主要包括扬尘、施工废水、噪声及建筑垃圾等。 一、土建、装饰施工的环境影响分析 （一）大气环境影响分析 装修过程中采用“环保型”油漆及涂料，产生的废气污染物主要是扬尘，装修过程中采取湿法作业、加强通风或室内空气净化措施，可尽量降低粉尘对周围环境的影响。 （二）水环境影响分析 装修过程中施工人员会排放少量的生活污水，可依托医院污水处理站处理，经处理后通过市政污水管网进入污水处理厂进一步处理达标后排放，不会对周围水环境产生不良影响。 （三）声环境影响分析 装修过程会产生一定噪声，针对噪声影响，本项目拟采取尽量选择低噪音设备、避免夜间施工、注意对施工设备的维修、保养以使各种施工机械保持良好的运行状态等措施，可大大降低本项目噪声对周围的影响。 （四）固体废物影响分析 装修过程固体废弃物主要是生活垃圾、建筑垃圾。产生的废弃物如废材料、废纸张、废包装材料、废塑料薄膜等应妥善保管，及时回收处理；对不可回收的建筑垃圾，应定点堆放，及时送广安市指定的建筑垃圾堆放场；施工人员产生的生活垃圾依托医院生活垃圾收集设施收集后，交由环卫部门统一处理。 此外，在符合建筑设计和辐射防护要求的前提下，保证各屏蔽体有效衔接，各屏蔽体应有足够的超边量，避免各屏蔽体之间有漏缝产生。 本项目装修施工期很短，施工量较小，在建设单位的严格监督下，施工方遵守文明施工、合理施工的原则，做到各项环保措施，可使其对环境的影响降至最小程度。施工结束后，项目施工期环境影响将随之消除。 二、设备安装调试期间的环境影响分析 本项目DSA的安装、调试应请设备厂家专业人员进行，医院方不得自行安装及调试设备。在设备安装调试阶段，主要污染因素为X射线和臭氧。建设单位应加强辐射防护管理，在此过程中应保证各屏蔽体屏蔽到位，关闭防护门，在机房门外设立电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近。人员离开时机房必须上锁并派人看守。设备安装调试阶段，不允许其他无关人员进入设备区域，防止辐射事故发生。由于设备的安装和调试均在机房内进行，经过墙体的屏蔽和距离衰减后对环境的影响较小。

运行期环境影响 一、辐射环境影响分析 本项目DSA介入治疗区共涉及1#DSA和2#DSA两个手术间，均可进行心脏介入手术、综合介入手术、神经介入手术、肿瘤介入手术，手术床旁透视和隔室拍片时X射线出束时间见表9-2。医院针对DSA介入治疗区共安排医生40名，护士20名，技师2名，其中医生和护士分为20组，每组2名医生和1名护士，单组医护人员均会参加1#DSA和2#DSA室的手术治疗工作。技师每班次2名、分别负责1个场所的设备控制。 DSA 在进行曝光时分为两种情况：①造影拍片过程：医护人员采取隔室操作的方式，位于控制室内，通过控制室铅玻璃观察窗机房内病人情况，并通过对讲系统与病人交流。②脉冲透视过程：医护人员进入DSA手术室并采用连续脉冲透视进行介入治疗手术，此时操作医师身着铅衣、戴铅眼镜等个人防护用品对病人进行直接的手术操作。 本环评采用理论预测方法，分析正常运行期间对辐射工作人员及公众的影响。 1、1#DSA室辐射影响分析 本项目拟在1#DSA室安装1台Azurion 7M20型医用血管造影X射线系统，年开展工作量为1000台。根据建设单位提供资料分析，DSA机出束方向朝上，拍片时DSA的最大管电压90kV，最大管电流为500mA；透视时最大管电压90kV，最大管电流为20mA。 （1）理论预测法 1）对1#DSA室外环境的影响分析 ①预测点位 选取1#DSA室外0.3m处，各预测点位见表11-1、图11-1-1和图11-1-2。 表11-1 1#DSA室外辐射剂量预测点位 序号; 位置; 方位; 与射线装置出束点距离（m）; 备注. 1-4#; 控制间; 机房南侧0.3m处; 4.5; 职业人员. 1-5#; 学习室; 机房北侧0.3m处; 4.0; 公众. 1-6#; 病人等候区; 机房西侧0.3m处; 5.3; 公众. 1-7#; 设备间; 机房西侧0.3m处; 4.5; 公众. 1-8#; 女卫生间; 机房东侧0.3m处; 7.7; 公众. 1-9#; 男卫生间; 机房东侧0.3m处; 7.3; 公众. 1-10#; 准备间; 机房东南侧0.3m处; 5.5; 公众. 1-11#; 服务中心; 机房西南侧; 16.8; 公众. 1-12#; 二住楼墙外; 机房南侧; 17.3; 公众. 1-13#; 高压氧舱; 机房东南侧; 38.8; 公众. 1-14#; 医技楼; 机房东侧; 25.3; 公众. 1-15#; 办公楼; 机房西侧; 48; 公众. 1-16#; 标本存储室; 机房正上方0.3m处; 5.3; 公众. 图11-1-1DSA室内及周围关注点人员位置示意图 图11-1-2 DSA室内及周围关注点人员位置示意图 ②预测模式 - 主射束剂量估算 ..................................................................................................（公式11-1） 式中：H—预测点处的主射束辐射剂量率，μGy/h； H0—距靶点1m处的剂量率，μGy/h； R—靶点距关注点的距离，m； B—减弱因子。 - 病人体表散射剂量估算 ......................................................................（公式11-2） 式中：HS——预测点处的散射剂量率，μGy/h； a——患者对X射线的散射比，根据《辐射防护手册》（第一分册）表10.1查表取值，本项目DSA透视最大管电压90kV、拍片最大管电压90kV，保守取管电压100kV、散射角30°的散射比α为1.5×10-3； s——散射面积(cm2)，取100cm2； d0——源与病人的距离(m)，取1m； ds——病人与预测点的距离，m； - 泄漏辐射剂量估算 泄漏辐射剂量率按初级辐射束的 0.1%计算，利用点源辐射进行计算，各预测点的泄漏辐射剂量率可用下式（11-3）进行计算。 .............................................................................（公式11-3） 式中： f—泄漏射线比率，0.1%； - 减弱因子 根据 GBZ130-2013 中 D.1.2 中公式进行核算。 ...........................................................（公式11-4） 式中：B——给定屏蔽材料厚度的屏蔽透射因子； X——屏蔽体厚度； α、β、γ——对不同管电压 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数（取值在 GBZ130-2013 附表 D.2 和 D.3 中，若无对应取值，则按照较高电压的相应参数取值）。 ②预测参数 - 1m处的辐射剂量率 根据医院提供资料，1#DSA室拟安装的Azurion 7M20型医用血管造影X射线系统的拍片工况取电压为90kV、电流为500mA；透视工况取电压为90kV、电流为20mA，X射线过滤材料为0.5mmCu。根据《辐射防护手册（第一分册）》图4.4c，管电压为90kV时，查得主射束方向照射量率为0.15R·mA-1·min-1. 曝光时间 由表9-2可知，1#DSA室拟安装的Azurion 7M20型医用血管造影X射线系统年摄影时间为33.3h，年透视时间为500.0h。 ④预测结果 将上述预测参数代入公式11-1～公式11-4中，计算结果见下表。 表11-2 1#DSA室主射束辐射方向辐射剂量率计算参数及结果 预测点 位置; 源点到关注点距离（m）; 照射 类型; 屏蔽材料等效铅厚度（mm）; 拍片时瞬时剂量估算（μSv/h）; 透视时瞬时剂量估算（μSv/h）. 16#点：手术室正上方标本存储室; 5.3; 公众照射; 5.21; 1.26E-02; 5.05E-04. 表11-3 散射辐射各预测点辐射剂量率计算参数及结果 预测点 位置; 源点到关注点距离（m）; 照射 类型; 屏蔽材料等效铅厚度（mm）; 拍片时瞬时剂量估算（μSv/h）; 透视时瞬时剂量估算（μSv/h）. 1-4#控制间; 4.5; 职业照射; 3; 5.77E-03; 2.31E-04. 1-5#学习室; 4.0; 公众照射; 5.42; 3.02E-06; 1.21E-07. 1-6#病人等候区; 5.3; 公众照射; 3; 4.16E-03; 1.66E-04. 1-7#设备间; 4.5; 公众照射; 3; 5.78E-03; 2.30E-04. 1-8#女卫生间; 7.7; 公众照射; 5.42; 8.15E-07; 3.13E-08. 1-9#男卫生间; 7.3; 公众照射; 3; 2.20E-03; 8.75E-05. 1-10#准备间; 5.5; 公众照射; 5.42; 1.60E-06; 6.40E-08. 1-11#服务中心; 16.8; 公众照射; 5.42; 1.71E-07; 6.85E-09. 1-12#二住楼墙外; 17.3; 公众照射; 5.42; 1.62E-07; 6.44E-9. 1-13#高压氧舱; 38.8; 公众照射; 5.42; 3.20E-08; 1.28E-09. 1-14#医技楼; 25.3; 公众照射; 5.42; 7.; E-08 3.02E-09. 1-15#办公楼; 48; 公众照射; 5.42; 2.10E-08; 8.39E-10. 表11-4 漏射辐射各预测点辐射剂量率计算参数及结果 预测点 位置; 源点到关注点距离（m）; 照射 类型; 屏蔽材料等效铅厚度（mm）; 拍片时瞬时剂量估算（μSv/h）; 透视时瞬时剂量估算（μSv/h）. 1-4#控制间; 4.5; 职业照射; 3; 1.54E-02; 6.16E-04. 1-5#学习室; 4.0; 公众照射; 5.42; 8.05E-06; 3.22E-07. 1-6#病人等候区; 5.3; 公众照射; 3; 1.11E-02; 4.44E-04. 1-7#设备间; 4.5; 公众照射; 3; 1.54E-02; 6.16E-04. 1-8#女卫生间; 7.7; 公众照射; 5.42; 2.18E-06; 8.70E-08. 1-9#男卫生间; 7.3; 公众照射; 3; 5.58E-03; 2.34E-04. 1-10#准备间; 5.5; 公众照射; 5.42; 4.26E-06; 1.71E-07. 1-11#服务中心; 16.8; 公众照射; 5.42; 4.57E-07; 1.83E-08. 1-12#二住楼墙外; 17.3; 公众照射; 5.42; 4.32E-07; 1.72E-08. 1-13#高压氧舱; 38.8; 公众照射; 5.42; 8.56E-08; 3.42E-09. 1-14#医技楼; 25.3; 公众照射; 5.42; 2.01E-07; 8.05E-09. 1-15#办公楼; 48; 公众照射; 5.42; 5.59E-08; 2.24E-09. 根据表11-2和表11-4的计算结果，将各个预测点的总的附加剂量率统计于下表11-5。 表11-5 各个预测点的总附加剂量率 工况; 预测点位置; 主射束辐射剂量率（μSv/h）; 散射辐射剂量率 （μSv/h）; 漏射辐射剂量率 （μSv/h）; 总附加剂量率 （μSv/h）. 拍片; 1-4#控制间; /; 5.77E-03; 1.54E-02; 2.12E-02. 1-5#学习室; /; 3.02E-06; 8.05E-06; 1.11E-05. 1-6#病人等候区; /; 4.16E-03; 1.11E-02; 1.53E-02. 1-7#设备间; /; 5.78E-03; 1.54E-02; 2.12E-02. 1-8#女卫生间; /; 8.15E-07; 2.18E-06; 3.00E-06. 1-9#男卫生间; /; 2.20E-03; 5.58E-03; 5.80E-03. 1-10#准备间; /; 1.60E-06; 4.26E-06; 5.86E-06. 1-11#服务中心; /; 1.71E-07; 4.57E-07; 6.28E-07. 1-12#二住楼墙外; /; 1.62E-07; 4.32E-07; 5.94E-07. 1-13#高压氧舱; /; 3.20E-08; 8.56E-08; 1.18E-07. 1-14#医技楼; /; 7.55E-08; 2.01E-07; 2.77E-07. 1-15#办公楼; /; 2.10E-08; 5.59E-08; 7.69E-08. 1-16#标本存储室; 1.26E-02; /; /; 1.26E-02. 透视; 1-4#控制间; /; 2.31E-04; 6.16E-04; 8.47E-04. 1-5#学习室; /; 1.21E-07; 3.22E-07; 4.43E-07. 1-6#病人等候区; /; 1.66E-04; 4.44E-04; 6.10E-04. 1-7#设备间; /; 2.30E-04; 6.16E-04; 8.46E-04. 1-8#女卫生间; /; 3.13E-08; 8.70E-08; 1.18E-07. 1-9#男卫生间; /; 8.75E-05; 2.34E-04; 3.22E-04. 1-10#准备间; /; 6.40E-08; 1.71E-07; 2.35E-07. 1-11#服务中心; /; 6.85E-09; 1.83E-08; 2.52E-08. 1-12#二住楼墙外; /; 6.44E-9; 1.72E-08; 2.36E-08. 1-13#高压氧舱; /; 1.28E-09; 3.42E-09; 4.70E-09. 1-14#医技楼; /; 3.02E-09; 8.05E-09; 1.11E-08. 1-15#办公楼; /; 8.39E-10; 2.24E-09; 3.08E-09. 1-16#标本存储室; 5.05E-04; /; /; 5.05E-04. 由表11-5计算结果可知：1#DSA室数字减影血管造影装置在拍片时，手术室周围各关注点处的附加剂量率在7.69×10-8～2.12×10-2μGy/h 之间；透视时手术室周围各关注点处的附加剂量率在4.70×10-9～8.47×10-4μGy/h之间，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中机房屏蔽体外周围剂量当量率控制目标值不大于2.5μSv/h的要求。 ⑤年附加有效剂量估算 根据上述预测结果，本项目理论预测环境影响分析下保护目标的年附加有效剂量估算结果详见表11-6。 表11-6 年附加有效剂量估算结果 预测点位置; 拍片工况; 透视工况; 居留因子; 年有效剂量 (mSv/a). 附加剂量率（μSv/h）; 出束时间 （h）; 附加剂量率 （μSv/h）; 出束时间 （h）. 1-4#控制间; 2.12E-02; 8.47E-04; 500; 1; 1.13E-03. 1-5#学习室; 1.11E-05; 33.3; 4.43E-07; 500; 1/5; 1.18E-07. 1-6#病人等候区; 1.53E-02; 33.3; 6.10E-04; 500; 1/20; 4.07E-05. 1-7#设备间; 2.12E-02; 33.3; 8.46E-04; 500; 1/20; 5.64E-05. 1-8#女卫生间; 3.00E-06; 33.3; 1.18E-07; 500; 1/5; 1.89E-08. 1-9#男卫生间; 5.80E-03; 33.3; 3.22E-04; 500; 1/5; 8.88E-05. 1-10#准备间; 5.86E-06; 33.3; 2.35E-07; 500; 1/5; 6.24E-08. 1-11#服务中心; 6.28E-07; 33.3; 2.52E-08; 500; 1; 3.35E-08. 1-12#二住楼墙外; 5.94E-07; 33.3; 2.36E-08; 500; 1/40; 7.88E-10. 1-13#高压氧舱; 1.18E-07; 33.3; 4.70E-09; 500; 1/20; 3.14E-10. 1-14#医技楼; 2.77E-07; 33.3; 1.11E-08; 500; 1; 1.48E-08. 1-15#办公楼; 7.69E-08; 33.3; 3.08E-09; 500; 1; 3.47E-09. 1-16#标本存储室; 1.26E-02; 33.3; 5.05E-04; 500; 1; 6.73E-04. 注：居留因子取值根据《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）表A-1。 由表11-6可知，1#DSA室投运后对职业人员最大附加剂量为1#DSA室工作人员最大年附加有效剂量为1.13×10-3mSv，出现在1-4#控制室；对公众人员所造成的最大年附加有效剂量为6.73×10-4mSv，出现在手术室上方的标本存储室。 2）对1#DSA室内医生影响分析 手术操作时，一般第一手术完医生操作位置距主射束轴线距离约0.5m，第二手术位医生距主射束轴线距离约1m，护士操作位置距主射束轴线距离约1.0m，受到照射来源为散射和漏射。医生在手术室内操作时须穿铅衣、铅眼镜等个人防护用品（铅当量厚度为0.5mm），根据公式11-2～11-4计算结果见下表。 表11-7 漏射辐射医生护士位辐射剂量率计算参数及结果 预测点 位置; 源点到关注点距离（m）; 照射 类型; 屏蔽材料及等效铅厚度; 屏蔽因子; 透视时瞬时剂量估算（μSv/h）. 一号医生位置; 0.5; 职业照射; 0.5mm铅帘+0.5mm铅衣; 4.08E-03; 2.56E+01. 二号医生位置; 1.0; 职业照射; 0.5mm铅衣; 2.52E-02; 3.95E+01. 护士位置; 1.0; 职业照射; 0.5mm铅衣; 2.52E-02; 3.95E+01. 表11-8 散射辐射各预测点辐射剂量率计算参数及结果 预测点 位置; 源点关注点距离（m）; 照射 类型; 屏蔽材料等效铅厚度（mm）; 屏蔽因子; 透视时瞬时剂量估算（μSv/h）. 一号医生位置; 0.5; 职业照射; 0.5mm铅帘+0.5mm铅衣; 4.08E-03; 9.61E+00. 二号医生位置; 1.0; 职业照射; 0.5mm铅衣; 2.52E-02; 1.48E+01. 护士位置; 1.0; 职业照射; 0.5mm铅衣; 2.52E-02; 1.48E+01. 表11-9 室内医生辐射影响分析结果表 预测点位置; 散射辐射剂量率 （μSv/h）; 漏射辐射剂量率（μSv/h）; 总附加剂量率 （μSv/h）; 居留 因子; 年透视出束时间（h）; 年有效剂量 （mSv）. 一号医生位置; 9.61E+00; 2.56E+01; 3.52E+01; 1; 500; 1.76E+01. 二号医生位置; 1.48E+01; 3.95E+01; 5.43E+01; 1; 500; 2.72E+01. 护士位置; 1.48E+01; 3.95E+01; 5.43E+01; 1; 500; 2.72E+01. 由表11-9可知，1#DSA室投运后室内一号手术位医生剂量为17.6mSv/a、二号手术位医生剂量为27.2mSv/a，护士剂量为27.2mSv/a。 3）医生腕部皮肤年附加有效剂量估算 ①预测模式 依据《电离辐射所致皮肤剂量估算方法》（GBZ/T 244-2017），估算X射线所致手部皮肤吸收剂量公式如下： ......................................................................（公式11-5） 式中：Ds——皮肤吸收剂量，mGy； k——X辐射场的空气比释动能率，µGy/h； Cks——空气比释动能到皮肤吸收剂量的转化系数（其值对男性参见附录A中表A.4；对女性参见附录A.5），Gy/Gy； t——人员累积受照时间，h； 10-3 ——微戈瑞转换为毫戈瑞的转换系数。 ②预测参数 从（GBZ/T 244-2017）中的附录A表A.4可查出空气比释动能到皮肤吸收剂量的转换系数Cks=1.129mGy/ mGy（介入操作人员为男性。X射线的平均能量为90kV，近似地视为垂直入射，是AP入射方式）。 根据《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）第 4.7.5 款 X 射线设备在确保铅屏风和床侧铅挂帘等防护设施正常使用的情况下，按附录 B 中 B.1.2 的要求，在透视防护区测试平面上的空气比释动能率应不大于 400μGy/h。 ③计算结果 预测参数及结果见下表 表11-10 医生腕部皮肤附加剂量预测参数及结果表 预测点位; X辐射场的空气比释动能率; 空气比释动能到皮肤吸收剂量的转化系数; 年透视出束时间; 皮肤吸收剂量. 医生位置; 400μGy/h; 1.129mGy/ mGy; 500h; 225.8mSv/a. 由表11-10可知，DSA设备在全年正常运行工况下，介入操作人员手部的皮肤吸收剂量为225.8mSv/a。 4）理论预测分析小结 综上所述，本项目1#DSA室建成投运后，对手术室医生身体最大年附加有效剂量为27.2mSv，对护士身体最大年附加有效剂量为27.2mSv，手术室医生手部最大年附加有效剂量为225.8mSv；对控制室工作人员最大年附加有效剂量为1.13×10-3mSv；对公众人员所造成的最大年附加有效剂量为6.73×10-4mSv。 2、2#DSA室辐射影响分析 本项目拟在2#DSA室安装1台医用血管造影X射线系统（型号待定，年开展工作量为1000台。根据建设单位提供资料分析，DSA机出束方向朝上，拍片时DSA的最大管电压90kV，最大管电流为500mA；透视时最大管电压90kV，最大管电流为20mA。 （1）理论预测法 1）对2#DSA室外环境的影响分析 ①预测点位 选取1#DSA室外0.3m处，各预测点位见表11-11、图11-11-1和图11-11-2。 表11-11 1#DSA室外辐射剂量预测点位 序号; 位置; 方位; 与射线装置出束点距离（m）; 备注. 2-4#; 控制间; 机房南侧0.3m处; 4.5; 职业人员. 2-5#; 病人等候区; 机房西侧0.3m处; 5.3; 公众. 2-6#; 准备间; 机房东侧0.3m处; 6; 公众. 2-7#; 走廊; 机房东侧0.3m处; 10; 公众. 2-8#; 医生办公室; 机房东侧0.3m处; 6; 公众. 2-9#; 服务中心; 机房西南侧; 5.8; 公众. 2-10#; 二住楼墙外; 机房南侧; 4.3; 公众. 2-11#; 高压氧舱; 机房东南侧; 33.3; 公众. 2-12#; 医技楼; 机房东侧; 25.3; 公众. 2-13#; 办公楼; 机房西侧; 47; 公众. 2-14#; 居民楼; 机房东侧; 49; 公众. 2-15#; 医生办公室; 机房正上方0.3m处; 5.3; 公众. 图11-11-1DSA室内及周围关注点人员位置示意图 图11-11-2 DSA室内及周围关注点人员位置示意图 ②预测模式 - 主射束剂量估算 ..................................................................................................（公式11-1） 式中：H—预测点处的主射束辐射剂量率，μGy/h； H0—距靶点1m处的剂量率，μGy/h； R—靶点距关注点的距离，m； B—减弱因子。 - 病人体表散射剂量估算 ......................................................................（公式11-2） 式中：HS——预测点处的散射剂量率，μGy/h； a——患者对X射线的散射比，根据《辐射防护手册》（第一分册）表10.1查表取值，本项目DSA透视最大管电压90kV、拍片最大管电压90kV，保守取管电压100kV、散射角30°的散射比α为1.5×10-3； s——散射面积(cm2)，取100cm2； d0——源与病人的距离(m)，取1m； ds——病人与预测点的距离，m； - 泄漏辐射剂量估算 泄漏辐射剂量率按初级辐射束的 0.1%计算，利用点源辐射进行计算，各预测点的泄漏辐射剂量率可用下式（11-3）进行计算。 .............................................................................（公式11-3） 式中： f—泄漏射线比率，0.1%； - 减弱因子 根据 GBZ130-2013 中 D.1.2 中公式进行核算。 ...........................................................（公式11-4） 式中：B——给定屏蔽材料厚度的屏蔽透射因子； X——屏蔽体厚度； α、β、γ——对不同管电压 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数（取值在 GBZ130-2013 附表 D.2 和 D.3 中，若无对应取值，则按照较高电压的相应参数取值）。 ②预测参数 - 1m处的辐射剂量率 根据医院提供资料，2#DSA室拟安装的血管造影X射线系统的拍片工况取电压为90kV、电流为500mA；透视工况取电压为90kV、电流为20mA，X射线过滤材料为0.5mmCu。根据《辐射防护手册（第一分册）》图4.4c，管电压为90kV时，查得主射束方向照射量率为0.15R·mA-1·min-1. 曝光时间 由表9-2可知，2#DSA室拟安装的医用血管造影X射线系统年摄影时间为33.3h，年透视时间为500.0h。 ④预测结果 将上述预测参数代入公式11-1～公式11-4中，计算结果见下表。 表11-12 2#DSA室主射束辐射方向辐射剂量率计算参数及结果 预测点 位置; 源点到关注点距离（m）; 照射 类型; 屏蔽材料等效铅厚度（mm）; 拍片时瞬时剂量估算（μSv/h）; 透视时瞬时剂量估算（μSv/h）. 2-15#点：手术室正上方医生办公室; 5.3; 公众照射; 5.21; 1.26E-02; 5.05E-04. 表11-13 散射辐射各预测点辐射剂量率计算参数及结果 预测点 位置; 源点到关注点距离（m）; 照射 类型; 屏蔽材料等效铅厚度（mm）; 拍片时瞬时剂量估算（μSv/h）; 透视时瞬时剂量估算（μSv/h）. 2-4#控制间; 4.5; 职业照射; 3; 5.77E-03; 2.31E-04. 2-5#病人等候区; 5.3; 公众照射; 3; 4.16E-03; 1.66E-04. 2-6#准备间; 6; 公众照射; 3; 3.25E-03; 1.30E-04. 2-7#走廊; 10; 公众照射; 3; 1.17E-03; 4.68E-05. 2-8#医生办公室; 6; 公众照射; 5.42; 8.15E-07; 3.13E-08. 2-9#服务中心; 5.8; 公众照射; 5.42; 2.20E-03; 8.75E-05. 2-10#二住楼墙外; 4.3; 公众照射; 5.42; 2.61E-06; 1.04E-07. 2-11#高压氧舱; 33.3; 公众照射; 5.42; 4.36E-08; 1.74E-09. 2-12#医技楼; 25.3; 公众照射; 5.42; 1.62E-07; 6.44E-9. 2-13#办公楼; 47; 公众照射; 5.42; 3.20E-08; 1.28E-09. 2-14#居民楼; 49; 公众照射; 5.42; 7.55E-08; 3.02E-09. 表11-14 漏射辐射各预测点辐射剂量率计算参数及结果 预测点 位置; 源点到关注点距离（m）; 照射 类型; 屏蔽材料等效铅厚度（mm）; 拍片时瞬时剂量估算（μSv/h）; 透视时瞬时剂量估算（μSv/h）. 2-4#控制间; 4.5; 职业照射; 3; 1.54E-02; 6.16E-04. 2-5#病人等候区; 5.3; 公众照射; 3; 1.11E-02; 4.44E-04. 2-6#准备间; 6; 公众照射; 3; 8.65E-03; 3.47E-04. 2-7#走廊; 10; 公众照射; 3; 3.12E-03; 1.25E-04. 2-8#医生办公室; 6; 公众照射; 5.42; 2.18E-06; 8.70E-08. 2-9#服务中心; 5.8; 公众照射; 5.42; 5.58E-03; 2.34E-04. 2-10#二住楼墙外; 4.3; 公众照射; 5.42; 6.96E-06; 2.79E-07. 2-11#高压氧舱; 33.3; 公众照射; 5.42; 1.16E-07; 4.64E-09. 2-12#医技楼; 25.3; 公众照射; 5.42; 4.32E-07; 1.72E-08. 2-13#办公楼; 47; 公众照射; 5.42; 8.56E-08; 3.42E-09. 2-14#居民楼; 49; 公众照射; 5.42; 2.01E-07; 8.05E-09. 根据表11-12和表11-14的计算结果，将各个预测点的总的附加剂量率统计于下表11-5。 表11-15 各个预测点的总附加剂量率 工况; 预测点位置; 主射束辐射剂量率（μSv/h）; 散射辐射剂量率 （μSv/h）; 漏射辐射剂量率 （μSv/h）; 总附加剂量率 （μSv/h）. 拍片; 2-4#控制间; /; 5.77E-03; 1.54E-02; 2.12E-02. 2-5#病人等候区; /; 4.16E-03; 1.11E-02; 1.53E-02. 2-6#准备间; /; 3.25E-03; 8.65E-03; 1.19E-02. 2-7#走廊; /; 1.17E-03; 3.12E-03; 4.29E-03. 2-8#医生办公室; /; 8.15E-07; 2.18E-06; 3.00E-06. 2-9#服务中心; /; 2.20E-03; 5.58E-03; 7.78E-03. 2-10#二住楼墙外; /; 2.61E-06; 6.96E-06; 9.57E-06. 2-11#高压氧舱; /; 4.36E-08; 1.16E-07; 1.60E-07. 2-12#医技楼; /; 1.62E-07; 4.32E-07; 5.94E-07. 2-13#办公楼; /; 3.20E-08; 8.56E-08; 1.18E-07. 2-14#居民楼; /; 7.55E-08; 2.01E-07; 2.77E-07. 2-15#医生办公室; 1.26E-02; /; /; 1.26E-02. 透视; 2-4#控制间; /; 2.31E-04; 2.31E-04; 4.62E-04. 2-5#病人等候区; /; 1.66E-04; 1.66E-04; 3.32E-04. 2-6#准备间; /; 1.30E-04; 1.30E-04; 2.60E-04. 2-7#走廊; /; 4.68E-05; 4.68E-05; 9.36E-05. 2-8#医生办公室; /; 3.13E-08; 3.13E-08; 6.26E-08. 2-9#服务中心; /; 8.75E-05; 8.75E-05; 1.75E-04. 2-10#二住楼墙外; /; 1.04E-07; 1.04E-07; 2.08E-07. 2-11#高压氧舱; /; 1.74E-09; 1.74E-09; 3.48E-09. 2-12#医技楼; /; 6.44E-9; 6.44E-9; 1.29E-08. 2-13#办公楼; /; 1.28E-09; 1.28E-09; 2.56E-09. 2-14#居民楼; /; 3.02E-09; 3.02E-09; 6.04E-09. 2-15#医生办公室; 5.05E-04; /; /; 5.05E-04. 由表11-15计算结果可知：2#DSA室数字减影血管造影装置在拍片时，手术室周围各关注点处的附加剂量率在1.18×10-7～2.12×10-2μGy/h 之间；透视时手术室周围各关注点处的附加剂量率在2.56×10-9～5.05×10-4μGy/h之间，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中机房屏蔽体外周围剂量当量率控制目标值不大于2.5μSv/h的要求。 ⑤年附加有效剂量估算 根据上述预测结果，本项目理论预测环境影响分析下保护目标的年附加有效剂量估算结果详见表11-16。 表11-16 年附加有效剂量估算结果 预测点位置; 拍片工况; 透视工况; 居留因子; 年有效剂量 (mSv/a). 附加剂量率（μSv/h）; 出束时间 （h）; 附加剂量率 （μSv/h）; 出束时间 （h）. 2-4#控制间; 2.12E-02; 33.3; 4.62E-04; 500; 1; 1.13E-03. 2-5#病人等候区; 1.53E-02; 33.3; 3.32E-04; 500; 1/20; 4.07E-05. 2-6#准备间; 1.19E-02; 33.3; 2.60E-04; 500; 1/5; 1.26E-04. 2-7#走廊; 4.29E-03; 33.3; 9.36E-05; 500; 1/5; 4.58E-05. 2-8#医生办公室; 3.00E-06; 33.3; 6.26E-08; 500; 1; 1.15E-07. 2-9#服务中心; 7.78E-03; 33.3; 1.75E-04; 500; 1; 2.82E-07. 2-10#二住楼墙外; 9.57E-06; 33.3; 2.08E-07; 500; 1/40; 1.27E-09. 2-11#高压氧舱; 1.60E-07; 33.3; 3.48E-09; 500; 1/20; 4.26E-10. 2-12#医技楼; 5.94E-07; 33.3; 1.29E-08; 500; 1; 1.38E-08. 2-13#办公楼; 1.18E-07; 33.3; 2.56E-09; 500; 1; 4.28E-09. 2-14#居民楼; 2.77E-07; 33.3; 6.04E-09; 500; 1; 3.93E-09. 2-15#医生办公室; 1.26E-02; 33.3; 5.05E-04; 500; 1; 6.73E-04. 注：居留因子取值根据《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）表A-1。 由表11-16可知，2#DSA室投运后对职业人员最大附加剂量为2#DSA室工作人员最大年附加有效剂量为1.13×10-3mSv，出现在2-4#控制室；对公众人员所造成的最大年附加有效剂量为6.73×10-4mSv，出现在手术室上方的医生办公室。 2）对2#DSA室内医生影响分析 手术操作时，一般第一手术完医生操作位置距主射束轴线距离约0.5m，第二手术位医生距主射束轴线距离约1m，护士操作位置距主射束轴线距离约1.0m，受到照射来源为散射和漏射。医生在手术室内操作时须穿铅衣、铅眼镜等个人防护用品（铅当量厚度为0.5mm），根据公式11-2～11-4计算结果见下表。 表11-17 漏射辐射医生护士位辐射剂量率计算参数及结果 预测点 位置; 源点到关注点距离（m）; 照射 类型; 屏蔽材料及等效铅厚度; 屏蔽因子; 透视时瞬时剂量估算（μSv/h）. 一号医生位置; 0.5; 职业照射; 0.5mm铅帘+0.5mm铅衣; 4.08E-03; 2.56E+01. 二号医生位置; 1.0; 职业照射; 0.5mm铅衣; 2.52E-02; 3.95E+01. 护士位置; 1.0; 职业照射; 0.5mm铅衣; 2.52E-02; 3.95E+01. 表11-18 散射辐射各预测点辐射剂量率计算参数及结果 预测点 位置; 源点关注点距离（m）; 照射 类型; 屏蔽材料等效铅厚度（mm）; 屏蔽因子; 透视时瞬时剂量估算（μSv/h）. 一号医生位置; 0.5; 职业照射; 0.5mm铅帘+0.5mm铅衣; 4.08E-03; 9.61E+00. 二号医生位置; 1.0; 职业照射; 0.5mm铅衣; 2.52E-02; 1.48E+01. 护士位置; 1.0; 职业照射; 0.5mm铅衣; 2.52E-02; 1.48E+01. 表11-19 室内医生辐射影响分析结果表 预测点位置; 散射辐射剂量率 （μSv/h）; 漏射辐射剂量率（μSv/h）; 总附加剂量率 （μSv/h）; 居留 因子; 年透视出束时间（h）; 年有效剂量 （mSv）. 一号医生位置; 9.61E+00; 2.56E+01; 3.52E+01; 1; 500; 1.76E+01. 二号医生位置; 1.48E+01; 3.95E+01; 5.43E+01; 1; 500; 2.72E+01. 护士位置; 1.48E+01; 3.95E+01; 5.43E+01; 1; 500; 2.72E+01. 由表11-19可知，2#DSA室投运后室内一号手术位医生剂量为17.6mSv/a、二号手术位医生剂量为27.2mSv/a，护士剂量为27.2mSv/a。 3）医生腕部皮肤年附加有效剂量估算 ①预测模式 依据《电离辐射所致皮肤剂量估算方法》（GBZ/T 244-2017），估算X射线所致手部皮肤吸收剂量公式如下： ......................................................................（公式11-5） 式中：Ds——皮肤吸收剂量，mGy； k——X辐射场的空气比释动能率，µGy/h； Cks——空气比释动能到皮肤吸收剂量的转化系数（其值对男性参见附录A中表A.4；对女性参见附录A.5），Gy/Gy； t——人员累积受照时间，h； 10-3 ——微戈瑞转换为毫戈瑞的转换系数。 ②预测参数 从（GBZ/T 244-2017）中的附录A表A.4可查出空气比释动能到皮肤吸收剂量的转换系数Cks=1.129mGy/ mGy（介入操作人员为男性。X射线的平均能量为90kV，近似地视为垂直入射，是AP入射方式）。 根据《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）第 4.7.5 款 X 射线设备在确保铅屏风和床侧铅挂帘等防护设施正常使用的情况下，按附录 B 中 B.1.2 的要求，在透视防护区测试平面上的空气比释动能率应不大于 400μGy/h。 ③计算结果 预测参数及结果见下表 表11-10 医生腕部皮肤附加剂量预测参数及结果表 预测点位; X辐射场的空气比释动能率; 空气比释动能到皮肤吸收剂量的转化系数; 年透视出束时间; 皮肤吸收剂量. 医生位置; 400μGy/h; 1.129mGy/ mGy; 500 h; 225.8mSv/a. 由表11-10可知，DSA设备在全年正常运行工况下，介入操作人员手部的皮肤吸收剂量为225.8mSv/a。 4）理论预测分析小结 综上所述，本项目2#DSA室建成投运后，对手术室医生身体最大年附加有效剂量为27.2mSv，对护士身体最大年附加有效剂量为27.2mSv，手术室医生手部最大年附加有效剂量为18.14mSv；对控制室工作人员最大年附加有效剂量为1.13×10-3mSv；对公众人员所造成的最大年附加有效剂量为6.73×10-4mSv。 3、DSA介入治疗区剂量叠加分析 本项目DSA介入治疗区共涉及1#DSA和2#DSA两个手术间，均可进行心脏介入手术、神经介入手术、综合介入手术、肿瘤介入手术。项目拟将医生和护士分为20组，每组2名医生和1名护士，单组医护人员均会参加心1#DSA和2#DSA室的手术治疗工作。因此，室内医生和护士、室外放射技师存在剂量叠加可能，叠加后的结果见下表。 表11-20 DSA介入治疗区投运后辐射工作人员剂量预测结果 职业类别; 1#DSA室预测结果（mSv/a）; 2#DSA室预测结果（mSv/a）; 分组情况; 分组分摊后剂量 （mSv/a）. 全身剂量; 皮肤剂量; 全身剂量; 皮肤剂量; 全身剂量; 皮肤剂量. 一号手术位医生; 17.6; 225.8mSv/a; 17.6; 225.8mSv/a; 20组; 1.76; 22.58. 二号手术位医生; 27.2; 225.8mSv/a; 27.2; 225.8mSv/a; 20组; 2.72; 22.58. 护士; 27.2; /; 27.2; /; 20组; 2.72. 放射技师; 1.13×10-3; /; 1.13×10-3; /; 2组; 5.62×10-4; /. 4、DSA介入治疗区剂量预测结果小结 综上所述，本项目DSA介入治疗区建成投运后，对手术室内医生最大年附加有效剂量为2.72mSv，对室内护士最大年附加有效剂量为2.72mSv，均低于本环评要求的5mSv年有效剂量管理约束值；手术室内辐射工作人员手部皮肤最大年附加有效剂量为22.58mSv，低于本环评要求的125mSv年有效剂量管理约束值；对控制室技师最大年附加有效剂量为5.62×10-4mSv，低于本环评要求的5mSv年有效剂量管理约束值；对周边公众人员所造成的最大年附加有效剂量为6.73×10-4mSv，出现在机房正上方标本存储间和医生办公室，低于本环评要求的0.1mSv年有效剂量管理约束值。 三、介入治疗对医生和患者的辐射防护要求 介入治疗是一种解决临床疑难病的新方法，但介入治疗时X射线曝光量大，曝光时间长，距球管和散射体近，使介入治疗操作者受到大剂量的X射线照射。为了减少介入治疗时X射线对操作者和其他人员的影响，本评价提出以下几点要求： （1）介入治疗医生自身的辐射防护要求 ①加强教育和培训工作，提高辐射安全文化素养，全面掌握辐射防护法规与技术知识。 ②结合诊疗项目实际情况，综合运用时间、距离与屏蔽防护措施。 ③在介入手术期间，必须穿戴个人防护用品，并佩带个人剂量计。 ④定期维护射线装置，制订和执行介入治疗的质量保证计划。 （2）患者的辐射防护要求 ①采用带有剂量测量系统的设备或购置测量仪器，在操作中对放射剂量进行实时监测；严格执行国家标准GB18871-2002中规定的介入诊疗指导水平，保证患者的入射体表剂量率不超过100mGy/min。 ②选择最优化的检查参数，为保证影像质量可采用高电压、低电流、限制透视检查时间等措施。 ③采用剂量控制与分散措施，通过调整扫描架角度，移动扫描床等办法，分散患者的皮肤剂量，避免单一皮肤区域接受全部剂量。 ④将X线球管尽量远离患者，而将影像增强器尽量靠近患者。 ⑤作好患者非投照部位的保护工作。 四、射线装置报废 本项目涉及的数字减影血管造影机报废时，必须进行去功能化（如拆解或者拆卸球管，把球管电线插头或接头剪断），确保装置无法再次通电使用，并将设备处理去向记录备案。

二、大气环境影响分析 本项目使用的DSA曝光时产生臭氧量很少，在采取通风换气后，机房内的臭氧浓度很低，对人体危害不大；臭氧通过通排风系统排出DSA室，经自然通风扩散后对周围的大气环境影响很小。 三、水环境影响分析 本项目工作人员生活污水依托第二住院楼已有污水管道和医院污水处理站进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，最终排入市政污水管网，对区域水体环境影响很小。 四、固体废物影响分析 ①本项目DSA采用数字成像，主要是对手术病人进行诊断治疗，不打印胶片。 ②介入手术时产生的医用器具和药棉、纱布、手套等医用辅料，年产生量为120kg/a。介入手术产生的医疗废物采用专门的收集容器集中回收后，由专人每天转移至医院的医疗垃圾暂存间，按照医疗废物执行转移联单制度，收集后由有资质单位进行处置。 ③工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院进行统一集中回收并交由环卫部门统一处理，年产量约为600kg/a。 本项目产生的固体废物经妥善处理后对周围环境影响较小。 五、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于机房通排风系统的风机，拟采用低噪声设备，设置减振和隔声措施。经距离衰减、物体阻挡及吸声后，对医院厂界噪声的贡献较小，因此对项目所在区域声学环境影响较小。

事故影响分析 一、事故等级判断依据 根据《放射源同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号），辐射事故从重到轻分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级，详见表11-10。 表11-10 国务院令第449号辐射事故等级分级一览表 事故等级; 危害结果. 特别重大辐射事故; 射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡。. 重大辐射事故; 射线装置失控导致2人以下（含2人）急性死亡或者10人以上（含10人）急性重度放射病、局部器官残疾。. 较大辐射事故; 射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾。. 一般辐射事故; 射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。. 同时根据《职业性外照射急性放射病诊断》（GBZ104-2017），急性放射病发生参考剂量见表11-11。 表11-11 急性放射病初期临床反应及受照剂量范围参考值 急性放射病; 分度; 受照剂量范围参考值. 骨髓型急性放射病; 轻度; 1.0Gy~2.0Gy. 中度; 2.0Gy~4.0Gy. 重度; 4.0Gy~6.0Gy. 极重度; 6.0Gy~10.0Gy. 肠型急性放射病; 轻度; 10.0Gy~20.0Gy. 中度; /. 重度; 20.0Gy~50.0Gy. 极重度; /. 脑型急性放射病; 轻度; 50Gy~100Gy. 中度. 重度. 极重度. 死亡; 100Gy. 二、事故类型 根据污染源分析，射线装置主要环境风险因子为X射线，危害因素为X射线超剂量照射，射线装置只有在开机状态下才会产生X射线，一旦切断电源便不会再有射线产生。本项目可能发生的辐射事故如下： （一）医护人员开展介入治疗时，未穿防护服进行手术操作受到射线照射。 （二）安全联锁装置发生故障，射线装置工作时无关人员打开屏蔽门并误入，造成无关人员被误照射，引发辐射事故。 三、事故后果计算 （1）手术过程中，人员无防护情况下正常启动 本事故状态下，医护人员在未防护情况下进行手术，人员处于DSA射线束侧向。根据计算，事故状态下，人员受照剂量见表11-12。 表11-12 情况一的人员受照剂量计算表 人员; 与射线束之间最近距离; 事故状况; 事故状态曝光参数; 居留位置剂量率（mSv/次）. 职业; 0.5m; 人员无防护，正常进行手术; 管电压90kV，管电流20mA，手术30min; 1.18. 根据表11-12的计算结果来看，计算数值未超过电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中职业人员年受照射剂量20mSv/a的限制，不构成一般辐射事故。 （2）手术结束后，人员无防护情况下意外启动 事故状态下，人员处于DSA射线束侧向，由于机房内DSA床旁和控制台均拟设置“紧急止动”按钮，只要人员按下此按钮就可以停机，考虑受照时间取60s，根据计算，事故状态下，人员受照剂量见表11-13。 表11-13 情况二的人员受照剂量计算表 人员; 与射线束之间最近距离; 事故状况; 事故状态曝光参数; 居留位置剂量率（mSv/次）. 职业; 0.5m; 人员未撤离机房或误入，无防护且参数设置错误; 管电压125kV，管电流1000mA; 5.24. 公众; 1.0m; 1.31. 根据表11-13的计算结果来看，计算数值未超过电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中职业人员年受照射剂量20mSv/a的限制，但超过了《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中公众年受照射剂量1mSv/a的限值，构成一般辐射事故。 本项目DSA床头以及控制台拟安装“紧急止动”按钮，此外，在对病人进行就诊时，医生应严格按照操作规范进行操作，发生辐射事故时，应立即启动应急预案。 四、事故防范与应急措施 （一）事故防范措施 为了杜绝辐射事故的发生，建设方应严格执行以下风险预防措施： 1、定期认真地对本单位射线装置的安全和防护措施、设施的安全防护效果进行检测或者检查，制定各项管理制度并严格按要求执行，对发现的安全隐患立即进行整改，避免事故的发生； 2、建设单位辐射工作人员需严格按《DSA操作规程》进行操作，并做好个人的防护，并应将操作规程张贴在操作人员可看到的显眼位置； 3、定期对使用射线装置的安全装置进行维护、保养，对可能引起操作失灵的关键零配件定期更换，并建立射线装置维护、维修台账。 4、建设单位所有辐射工作人员需参加辐射安全与防护学习，并考核合格后上岗。 （二）事故应急措施 如果出现人员误入射线装置机房或射线装置失控，应立即消除事故源，防止事故继续蔓延和扩大，即第一时间断开电源（如立即启动“紧急止动开关”），停止X射线的产生，保护好事故现场，立即启动应急预案，并对受误照射人员进行医学诊断和观察。 以上各种事故的防范与对策措施，可减少或避免放射性事故的发生率，从而保证项目的正常运营，也保障了工作人员、公众的健康与安全。

# 表12 辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置 广安市人民医院已成立有辐射安全管理委员会，根据医院提供的《广安市人民医院关于调整医疗质量与安全管理安全管理委员会成员的通知》（详见附件），医院辐射防护与安全管理委员会（以下简称委员会）设置情况如下： （1）人员组成 委员会主任委员由院长担任，副主任委员由医疗副院长组成，成员包含有医务部政策法规科、放射科、肿瘤科、核医学科、设备物资部设备科及射线装置使用科室等相关科室负责人组成。秘书由政策法规科负责人担任。 （2）岗位职责 职责:组织、贯彻执行国家及相关部门关于辐射安全管理的的法律法规;严格要求放射从业人员遵守各项安全操作规程，落实辐射安全各项防护措施，有效避免人员超剂量照射和辐射事故的发生;适时组织放射从业人员参加生态环镜部门、卫生主管部门举办的各类培训;做好辐射工作场所的辐射安全与日常防护管理,发现问题及时处理;组织放射从业人员参加年度职业健康体检工作，并做好相关资料的档案保管工作;定期召开工作会议，听取相关工作情况汇报并研究处理。其余各成员职责详见报告附件。

辐射安全管理规章制度 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2008年修改）（环境保护部第3号令）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）的相关管理要求，射线装置的使用单位应当具备有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等。并根据《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》的通知（川环函[2016]1400号）的相关要求，将建设单位需要制定的列于表12-2。建设单位的安全管理制度文件见附件5。 表12-2 管理制度汇总对照表 序号; 检查项目; 落实情况; 应增加的措施. 1; 辐射安全管理规定; 已制定; /. 2; 辐射工作设备操作规程; 已制定; 根据本项目DSA设备情况，更新操作规程. 3; 辐射安全和防护设施维护维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度）; 已制定; /. 4; 辐射工作场所和环境辐射水平监测方案; 已制定; /. 5; 监测仪表使用与校验管理制度; 已制定; /. 6; 辐射工作人员培训/再培训管理制度; 已制定; 本项目辐射工作人员应按制度严格执行. 7; 辐射工作人员个人剂量管理制度; 已制定. 8; 辐射工作人员岗位职责; 已制定. 9; 射线装置台帐管理制度; 已制定; /. 10; 质量保证大纲和质量控制检测计划; 需制定; /. 11; 辐射事故应急预案; 已制定; 应做好应急人员的组织培训和应急及救助的装备、资金、物资准备，并将本项目射线装置纳入应急适用范围。. 建设单位需根据具体实践过程中出现的问题对原有规章的不足之处进行及时修订，以更适应后期运行需求，并且指定专门的人员监督各相关部门和人员对规章制度的执行情况。建设单位定期对设备操作人员进行培训，强化操作人员的辐射安全意识。 根据《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》的要求，核技术利用单位应根据使用放射性同位素和射线装置的情况，及时修订和完善规章制度，并按照档案管理的要求分类归档放置。 一、档案分类 辐射安全档案资料包括以下八大类：“制度文件”、“环评资料”、“许可证资料”、“放射源和射线装置台账”、“监测和检查记录”、“个人剂量档案”、“培训档案”、“辐射应急资料”。 二、需上墙的规章制度 （一）《辐射工作场所安全管理要求》、《辐射工作人员岗位职责》、《辐射工作设备操作规程》和《辐射事故应急响应程序》应悬挂于辐射工作场所。 （二）上墙制度的内容应字体醒目，简单清楚，体现现场操作性和实用性，尺寸大小应不小于400mm×600mm。 三、人员培训 建设单位应组织医院未取得成绩合格报告单的辐射工作人员尽快进行国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习相关知识并报名参加考核，考核合格并取得辐射安全培训合格证书后方可从事辐射活动。

辐射监测 根据《四川省辐射污染防治条例》“使用射线装置的单位应当建立辐射监测制度，组织对从业人员个人辐射剂量、工作场所及周围环境进行监测，并建立相应档案”。为了保证本项目运行过程的安全，为控制和评价辐射危害，设置了相应的辐射剂量监测手段，使工作人员和公众所受照射尽可能低。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）、《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）中的相关规定，本项目个人辐射剂量、工作场所及周围环境监测要求如下： 一、监测要求 辐射工作人员应按照国家规定配备个人防护用品和个人剂量监测仪器，同时配备必要的监测仪器对工作场所和周围环境进行辐射监测。个人剂量仪应有足够的可靠性、灵敏度和准确度。 二、个人剂量监测 本项目拟定辐射工作人员均配备有个人剂量计。医院按每季度一次的频率委托有相关资质的单位对辐射工作人员个人剂量进行检测。若发现个人剂量检测结果异常，则立即核实与调查，并形成相关调查报告材料，及时报告给相关主管部门。 医院安排专人负责个人剂量检测管理，建立有辐射工作人员个人剂量档案，档案内容包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等相关材料。 三、辐射工作场所监测要求 （一）监测项目：X-γ辐射空气吸收剂量率。 （二）监测频度：建设单位需委托有监测资质的单位在项目正式投运前开展验收监测，并在投运后每年定期开展年度监测，监测报告附到年度评估报告中，于每年1月31日前将评估结果上传至全国核技术利用辐射安全申报系统（网址：http://rr.mee.gov.cn）；医院每季度自行监测一次，确保设备正常运行、屏蔽措施到位和环保措施正常运行。 （三）监测范围：DSA手术室防护门及缝隙处，控制室、观察窗等以及机房四周屏蔽墙外（包括楼上区域）、电缆线、通排风口等穿墙管线孔处。 （四）监测设备：X-γ辐射剂量率仪。 （五）监测布点及数据管理：监测布点应与验收监测布点一致，监测数据应记录完善，并将数据实时汇总，建立好监测数据台账以便核查。 （六）监测质量保证 制定监测仪表使用、校验管理制度，并利用上级监测部门或者有监测资质单位的监测数据与建设单位的监测仪器的监测数据进行比对，建立监测仪器比对档案。 表12-3 监测计划一览表 项目; 工作场所; 监测项目; 监测范围; 监测频次; 监测设备. 自主监测; 射线装置工作场所; X-γ辐射空气吸收剂量率; 机房四周屏蔽体外、防护门外、观察窗外、穿线孔洞处以及设备楼上正上方; 每月一次（记录监测数据存档）; X-γ辐射剂量率仪. 委托监测; 射线装置工作场所; X-γ辐射空气吸收剂量率; 机房四周屏蔽体外、防护门外、观察窗外、穿线孔洞处以及设备楼上正上方; - 竣工环保验收监测； - 编制辐射防护年度监测报告（每年）; X-γ辐射剂量率仪. 其它; 个人剂量; 所有辐射工作人员; 一季度一次（需建立个人剂量档案）; 个人剂量计.

辐射事故应急 一、医院成立了辐射事故应急处理领导小组，全面负责医院的辐射事故应急工作。 二、为了加强对辐射工作场所的安全管理，保障公众健康，保护环境，医院制定了较为完善的《辐射事故应急预案》。该应急预案包括：应急组织结构，应急职责分工，辐射事故的应急响应工作程序（事故处理程序，事故处置措施，现场调查和监测，监测分析与诊断鉴定，应急联络电话）、事故调查等，其内容较全、措施具体，针对性较强、便于操作，在应对辐射事故和突发性事件时基本可行。医院应做好应急人员的组织培训和应急及救助的装备、资金、物资准备，并将本项目射线装置纳入应急适用范围。辐射事故应急应纳入本单位安全生产事故应急管理体系，定期组织演练。 三、一旦发生辐射事故，立即启动应急预案，采取必要的防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，由辐射事故应急处理领导小组逐级上报当地生态环境主管部门，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。并及时组织专业技术人员排除事故。配合各相关部门做好辐射事故调查工作。

# 表13 结论与建议

结论 一、项目概况 项目名称：新增数字减影血管造影机（DSA）项目 建设单位：广安市人民医院 建设性质：改建 建设地点：四川省广安市广安区滨河路四段1号广安市人民医院第二住院楼1楼 本次评价内容及规模为：拟将第二住院楼一楼已规划DSA区域建设为两间DSA手术室及配套功能用房，一号机房新增使用1台Azurion7M20型数字减影血管造影机（DSA，属于Ⅱ类射线装置）进行介入治疗手术，额定管电压125kV，额定管电流1000mA，年最大出束时间533.3h，出束方向从下往上。二号新增使用一台数字减影血管造影机（DSA，属于Ⅱ类射线装置，型号待定）进行介入治疗手术，额定管电压125kV，额定管电流1000mA，年最大出束时间533.3h，出束方向从下往上。 二、产业政策符合性 本项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第十三项“医药”中第5款“新型医用诊断设备和试剂、数字化医学影像设备，人工智能辅助医疗设备，高端放射治疗设备，电子内窥镜、手术机器人等高端外科设备，新型支架、假体等高端植入介入设备与材料及增材制造技术开发与应用，危重病用生命支持设备，移动与远程诊疗设备，新型基因、蛋白和细胞诊断设备”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。 三、本项目选址及平面布局合理性分析 根据本项目DSA室的平面布局可知，本项目设置在医院专门的介入手术区域，医生、患者、污物通道均独立设置，控制室紧邻机房，便于手术实施。本项目的修建不影响消防通道，且不占用消防设施等任何公共安全设施。DSA室采取了有效的屏蔽措施，产生的X射线经屏蔽后对周围环境辐射影响是可接受的，平面布置合理。 四、工程所在地区环境质量现状 根据本项目监测数据：项目拟建场址周围环境X-γ辐射剂量率监测值为69.9~88.1nSv/h，经修正后环境γ辐射空气吸收剂量率为56.5~71.2nGy/h，与四川省生态环境厅《2020年四川省生态环境状况公报》中全省环境电离辐射水平（≤130nGy/h）基本一致，属于当地正常天然本底辐射水平。 五、环境影响评价分析结论 （一）辐射环境影响分析 经模式预测，在正常工况下，对辐射工作人员造成的附加有效剂量低于5mSv/a的职业人员剂量约束值；对公众造成的附加有效剂量低于0.1mSv/a的公众人员剂量约束值。 （二）大气的环境影响分析 DSA室工作时产生的臭氧经通排风系统通风后，不会对周围大气环境产生明显影响。 （三）废水的环境影响分析 工作人员产生的生活废水直接排入医院污水处理站进行达标处理后排入广安市政污水管网，对周围环境影响较小。 （四）固体废物的环境影响分析 项目采用数字显影技术，诊断及治疗过程中不使用显影液、定影液和胶片，不会产生废显影液、废定影液、废胶片；DSA手术时产生的医用器具和药棉、纱布、手套等医用辅料采用专门的收集容器集中回收后，由专人每天转移至医院的医疗垃圾暂存间，按照医疗废物执行转移联单制度，收集后由有资质单位进行处置；工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院进行统一集中回收并交由环卫部门统一处理。 本项目产生的固体废物经妥善处理后对周围环境影响较小。 （五）声环境影响分析 本项目射线装置工作场所产生的噪声较小，对周围的声学环境产生影响较小。 六、事故风险与防范 医院制订的安全规章制度内容较全面、措施可行，应认真贯彻实施，以减少和避免发生辐射事故与突发事件。医院制定的应急预案需按环评提出的要求进行完善。 七、环保设施与保护目标 医院现有和设计的环保设施配置较全，总体效能良好，可使本次环评中确定的保护目标所受的辐射剂量保持在合理的、可达到的尽可能低的水平。 八、医院辐射安全管理的综合能力 医院辐射安全管理机构健全，有领导分管，人员落实，责任明确，辐射工作人员配置合理，考试（核）合格，有辐射事故应急预案与安全规章制度；环保设施总体效能良好，可满足防护实际需要。对本次DSA医用辐射设备和场所而言，医院在一一落实设计的环保设施和相关法律法规要求后，医院具备辐射安全管理的综合能力。 九、项目环保可行性结论 建设单位在采取切实可行的环保措施，落实本报告提出的各项污染防治措施后，本评价认为，本项目在四川省广安市广安区滨河路四段1号广安市人民医院第二住院楼1楼进行建设，从环境保护和辐射安全角度看是可行的。 建议 （1）在实施诊治之前，应事先告知患者或被检查者辐射对健康的潜在影响；应注意对陪护者的防护，使其在陪护患者的全程诊治中，所受的辐射剂量做到最小化。 （2）认真学习贯彻国家相关的环保法律、法规，不断提高遵守法律的自觉性和安全文化素养，切实做好各项环保工作。 （3）不断提高工作人员素质，增强职工环保意识和安全意识，做好辐射防护设施、设备的维护保养，避免发生辐射事故。 承诺 （1）建设单位在变更辐射安全许可证前，注册并登录全国核技术利用辐射安全申报系统（网址：http://rr.mee.gov.cn），对建设单位所用射线装置的相关信息进行填写。 （2）尽快安排未取得成绩报告单的辐射工作人员在国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（网址：http：//fushe.mee.gov.cn）学习相关知识并报名参加考核。 （3）项目应按照国家相关法律法规尽快进行验收。 （4）接受生态环境主管部门的监督检查。 项目竣工验收检查内容 根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院682号令），工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目投入运行后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，自行对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。本项目竣工环境保护验收一览表见表13-1。 表13-1辐射防护设施验收一览表 项目; 设施（措施）. 一号机房辐射屏蔽措施; DSA室屏蔽体：包括四周墙体、屋顶、地面和管线穿墙封堵措施. 铅防护门4扇. 铅玻璃观察窗1扇. 二号机房辐射屏蔽措施; DSA室屏蔽体：包括四周墙体、屋顶、地面和管线穿墙封堵措施. 铅防护门5扇. 铅玻璃观察窗1扇. 安全装置; 操作台和床体上“紧急止动”装置2套. 对讲装置2套. 门灯联锁装置6套. 警示装置; 警示标牌6个. 工作指示灯箱2套. 个人防护用品; 辐射工作人员防护：铅衣8件、铅围脖8件、铅帽8件、铅眼镜8副、铅围裙8件（均不低于0.5mm铅当量）；个人剂量计80个。. 病人防护：铅橡胶布、铅围脖、铅帽、铅衣等1套（均不低于0.5mm铅当量）. 铅防护吊屏和床下铅帘2套. 通排风 系统; 通排风系统2套，排风量为1300m3/h. 监测; 便携式X-γ监测仪2台. 射线装置工作场所年度监测、验收监测费用. 其他; 应急和救助的物资准备（警示牌、警戒线、通讯设施、医疗箱等）. 辐射工作人员、管理人员及应急人员的组织培训. 综合管理; 人员培训; 本项目未辐射工作人员均已取得辐射安全与防护培训证书，合格证有效期满后，需进行再培训，详见国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（网址：http://fushe.mee.gov.cn）. 个人剂量管理; 个人剂量档案，单季度个人剂量不得超过1.25mSv，年度个人剂量不得超过5mSv。. 规章制度; 辐射安全与环境保护管理机构文件、辐射安全管理规定、辐射工作设备操作规程、辐射安全和防护设施维护维修制度、辐射工作人员岗位职责、放射源与射线装置台账管理制度、辐射工作场所和环境辐射水平监测方案、监测仪表使用与校验管理制度、辐射工作人员培训/再培训管理制度（或培训计划）、辐射工作人员个人剂量管理制度、辐射事故应急预案、质量保证大纲和质量控制检测计划（使用放射性同位素和射线装置开展诊断和治疗的单位）.

# 表14 审批

下一级环保部门预审意见： 经办人： 单位盖章 年 月 日

审批意见： 经办人： 单位盖章 年 月 日